Приложение 1 к тендерной документации

| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» Управления здравоохранения области Жетісу" акимата области Жетісу | Аудиологическое оборудование с тимпанометрией и аудиометром | 1,00 | 11 564 156,00 | 11 564 156,00 | В течении 90 календарных дней со дня заключения договора | г. Талдыкорган, ул. Ескелди би 283 DDP | 0% |

Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница города Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.М.

Техническая спецификация

ЛОТ №1

Аудиологическое оборудование с тимпанометрией и аудиометром

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аудиологическое оборудование с тимпанометрией и аудиометром |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Устройство | Устройство сочетает в себе большой 10,4-дюймовый сенсорный экран и удобный интерфейс для интуитивно понятного управления. Большой цветной дисплей позволяет пользователю легко изменять параметры с помощью нескольких касаний. Уникальная световой индикатор на плечевом зонде обеспечивает прохождение теста в режиме реального времени. Плечевой зонд можно легко прикрепить креплениями к верхней части одежды пациента для контролируемого управления. Кроме того, световые индикаторы показывают вам, какое ухо тестируется и результат теста. Устройство предоставляет комплексные стандартные протоколы для непосредственного проведения скрининговых и диагностических тестов: тимпанометрия с частотой 226 Гц, тимпанометрия с автоматическими акустическими рефлексами или на фиксированном уровне, тест распада акустического рефлекса и тестирование функции евстахиевой трубы (ETF). Дисплей 10,4 " графический светодиодный дисплей с резистивным сенсорным экраном Интерфейс ПК USB Зонд Легкий диагностический плечевой зонд со встроенной контрольной подсветкой и выключателем Принтер Быстрый 4-дюймовый термопринтер Источник питания Сеть от 100 до 240 В~ ± 10 %, 50-60 Гц ± 10 % Размеры Ш 30 x Г 34,5 x В14,8 см Вес 3,2 кг Языки Английский, Немецкий, Испанский, Французский, Польский, Турецкий, Русский, Китайский. Частота зонда: 226 Гц ± 1 %, 85 дБSPL ± 1,5 дБ 678 Гц ± 1%, 72 dBSPL ± 1,5 дБ 226 Гц ± 1 %, 85 дБSPL ± 1,5 дБ Высокая частота(опционально) 1 кГц ± 1%, 69 дБSPL ± 1,5 дБ Диапазон давления - От 600 до + 400 daPa Точность давления ± 5 % или ± 10 daPa Диапазон объема 0,0-6,0 мл (компенсированный) Диапазон податливости 0,1-8,0 мл при 226 Гц 0,1 до 15,0 mmho на 678, 800 и 1000 Гц Точность объема: ± 5 % или 0,1 мл Измерение времени тестирования 3-5 секунд. СТАНДАРТ • ANSI / AAMI ES/ IEC/ EN 60601-1, класс I, тип B • IEC 60645-5, Тип 2/ IECANSI S3. 39, Тип 2 • Класс IIa согласно директиве ЕС о медицинском оборудовании № 93/42/EEC. АКУСТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСЫ Частоты испытания 0,5, 1, 2, 4 6 кГц ± 1 % Шум при испытании BB, LP, HP Методы исследований Ипсилатеральный, контралатеральный Ипсилатеральный 70 до 100 дБHL Контралатеральный 70 до 100 дБHL Настройка уровня Автоматический, фиксированный Ипсилатеральный рефлекс - тест с AGC РАСПАД АКУСТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКСА Стандарт Частота зонда 226 Гц Частоты испытания 0,5, 1, 2, 4 6 кГц ± 1 % Шум при испытании BB, LP, HP Ипсилатеральный 80 до 100 дБHL Контралатеральный 80 до 100 дБHL ФУНКЦИЯ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ Методы исследований Неперфорированный и перфорированный Диапазон давления: - От 600 до + 400 daPa. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 2 | Подключение к ПК | Полная поддержка базы данных • Интеграция EMR / EHR через XML, PDF и HL7 Простой и современный пользовательский интерфейс • Интуитивно понятная навигация на основе значков • Автоматическое определение устройства • Обучение не требуется • Настраиваемые отчеты • Экспорт в PDF или XML одним щелчком мыши | 1 шт |
|  |  | 3 | Ручка зонда | Ручка зонда позволяет работать без помощи рук при выполнении диагностических измерений и является стандартным для данного устройства. Наличие разъема 3,5 мм для контралатерального наушника. Наличие встроенной контрольной подсветки и выключателя. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Наушники DD45 | Приемник наушников: динамическая подвижная катушка, специально созданная для аудиометрии Номинальное сопротивление: 10 Ом Частотная характеристика: 100 Гц - 8 кГц Линейность: линейная до 500 мВт Чувствительность: обычно 106,7 дБ SPL относительно. Выход 20 мкПа с входом 1 мВт, f = 1 кГц Гармонические искажения: ниже 1% при 120 дБ SPL, f = кГц Кабельный разъем: 2 клеммы с отверстиями 4 мм и 2-миллиметровый винт Вес в сборе: 59 грамм (2 унции) Экологические условия: • Совместимость с RoHS • Без свинца и никеля • Биосовместимость Оголовье: HBA, складное Длина кабеля: 2 м Тип штекера: 30º, 2x позолоченный моно джек 6.3 мм | 1 шт |
|  |  | 5 | Переключатель ответа пациента | Кнопка ответа пациента сделана из пластика. Длина кабеля 2 м. | 1 шт |
|  |  | 6 | Костный проводник B71 | Общие импедансы: 10, 32, 50, 100, 300 Ом при 1 кГц (доступны специальные импедансы) Частотная характеристика: 250–4000 Гц Максимальное входное напряжение: 20 дБ относительно 1,0 мВт Биосовместимость: отсутствие биологических эффектов согласно ISO 10993-1: 2009 Вес: 24 г (0,846 унции) Разъем: 2-х контактный штекер с точкой фиксации безопасности | 1 шт |
|  |  | 7 | Блок питания 24В 60Вт | Блок питания 24В 60Вт (зарядное устройство) | 1 шт |
|  |  | 8 | DD45C (штекер 3,5 мм) | Наушники для проведения исследований с разъемом 3,5 мм. для Contra. | 1 шт |
|  |  | 9 | Тимпанометрия 1000 Гц | Лицензия акустического рефлекса на 1000ГЦ, позволяет проводить высокочастотную импедансометрию на высоких уровнях | 1 шт |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  | 10 | Коробка для наушников | Комплект крепления наконечника зонда на устройство | 1 шт |
|  |  | 11 | Комплект EarTip | Коробка с ушными вкладышами для устройства (80 шт разных видов, разного размера), фланцевые, грибовидный зонт с набором наконечников. | 1 уп |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |
|  |  | 12 | Рулоны термобумаги | Бумага для принтера этикеток (в упаковке 5 рулонов) длина: не более 25 ​​мм | 1 шт |
|  |  | 13 | Комплект зубной нити | Комплект зубной нити для очистки зонда | 1 уп |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дб. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дб. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дб), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: клиент |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней со дня заключения договора Адрес: По месту нахождения Заказчика, город Талдыкорган, ул.Ескелди би 283 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |