Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.

Приложение 1 к тендерной документации

| Перечень закупаемого товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области | Консоль для ЭКМО с принадлежностями | штука | 1,00 | 62 820 000 | 62 820 000 | В течении 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Талдыкорган, ул. Ескельды би 283 | 0% |

Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

| № | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Консоль для ЭКМО с принадлежностями |
| 2 | Консоль для ЭКМО с принадлежностями | Требования к функциональности - Возможность проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) или экстракорпорального циркуляторного жизнеобеспечения (ЭЦЖ) в качестве подготовки для восстановления вспомогательной желудочковой системы или для поддержания функции сердца и легких - Возможность быстрой стабилизации природного кровообращении пациента для минимизации смертности, вызванной недостаточностью рецептора, связанной с малперфузией при кардиогенном шоке - Возможность использования аппарата для стабилизации кровообращения пациента и обеспечение достаточного газообмена при острой массивной тромбоэмболии легочной артерии, приводящей к опасной для жизни недостаточностью кровообращения - Возможность использования для лечения пациентов с легочной недостаточностью с терминальной стадией заболевания легких в качестве подготовки к трансплантации - Использование аппарата в качестве поэтапной терапии с последующей имплантацией вспомогательного устройства (LVAD (искусственный левый желудочек); RVAD (искусственный правый желудочек); BiVAD (бивентрикулярная вспомогательная система)) в случае восстановление миокарда или если конечной целью является трансплантация органов при инфаркте миокарда - Возможность использования аппарата при острой послетрансплантационной органной недостаточности, чтобы дать время для принятия решений в сложных ситуациях Возможности оценки и клинические инновации: - - Пост-перфузионная сердечная недостаточность - - Пост-перфузионная сердечная недостаточность при врожденном пороке сердца - - Сердечно-легочная реанимация - - Острая легочная эмболия - - Охлаждение пациента после остановки сердца - - Кардиогенный шок - - Стратегии мостикообразования для дальнейшей пересадки органов - Послетрансплантационное острое отторжение Привод насоса: - Привод - магнитный бесподшипниковый ротор, совместимый с головкой диагонального типа объемом 16 мл – Наличие - Обеспечиваемая скорость кровотока - 0-8 л/мин - Скорость вращения привода насоса - 0-10000 об./мин. - Возможность работы в пульсирующем режиме – Наличие - Частота пульсирующего режима - 40-90 импульсов в мин. Блок сенсоров: - Каналы измерения давления - не менее 4 - Диапазон измерения давления - от -400 до +400 мм.рт.ст. - Каналы измерения температуры - не менее 2 - Диапазон измерения температуры - от +5ºС до +42ºС - Ультразвуковой датчик объемной скорости, направления потока, пузырьков воздуха – Наличие - Диапазон измерения скорости потока - от -2 до +8 л/мин - Датчик уровня – Наличие Панель управления - Дисплей - не менее 10 дюймов, цветной сенсорный - Русифицированное меню – Наличие - Возможность независимого размещения дисплея относительно блока управления – Наличие - Отображение цифровых значений мониторинга – Наличие - Графики трендов – Наличие - Возможность блокировки кнопок управления и экрана – Наличие - Параметры управления - Скорость насоса, объемная скорость потока, границы тревоги, автоматический контроль скорости, тип кровообращения - Автоматическое изменение скорости насоса для поддержки заданной скорости потока – Наличие - Режим "нулевого потока" – Наличие - Информационные интерфейсы - USB, Ethernet Аккумуляторная батарея - Индикатор подключения к внешнему источнику питания – наличие - Встроенный индикатор заряда батарей в ручку для переноски системы – наличие - длительность работы в автономном режиме, не менее – 180 мин Головка насоса - Скорость кровотока - 0-8 л/мин. - Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. - Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл) - Объем заполнения – не более 16 мл - Размеры (длина x диаметр) - 75 x 50 мм - Вес - примерно 30 г - Диапазон рабочих температур - 18-40 ° Кабель питания консоли управления - поддержка питания – 90-250 В Устройство для терморегуляции - Диапазон рабочих температур - 15ºС - 39ºС - Предохранительная точка отключения - 42.1°C – 42.5°C - Диапазон измерения - 9ºС - 50ºС - Ошибка измерения - ≤ ±0,1 °C (дисплей температуры) - Коррекция - 0,5ºС (температура воды – дисплей температуры) - Датчики контроля температуры - не менее 2 - Производительность насоса - не менее 5,5 л/мин., - Давление - не более 0,21 бар - Тип охлаждающего элемента – электронный - Потребляемая мощность на согревание - не более 750 Вт (при темп. +27ºС) - Потребляемая мощность на охлаждение - не более 500 Вт (при темп. +27ºС) - Время нагрева - не более 5 минут (20ºС-37ºС) - Время охлаждения - не болеее 5 минут (25ºС-20ºС) - Объем резервуара - не более 1 л - Размеры (ШхВхГ) - не более 200х290х440 мм - Вес – не более 17 кг (наполненный) - Шумность - не более 50 дБ на расстоянии 1 м Тележка - Тележка для размещения оборудования из нержавеющей стали - Наличие - Возможность размещения газовых баллонов - Наличие Требования к комплектации - Блок сенсоров - 1 шт - Блок питания – 1 шт - Панель управления – 1 шт - Аккумуляторная батарея – 2 шт - Привод насоса – 2 шт - Датчик расхода 1/4 x 1/16 – 1 шт - Датчик расхода – 1 шт - Кабель датчика давления ПВБ – 3 шт - Кабель питания – 1 шт - Датчик температуры – 1 шт - Компактный держатель – 1 шт - Кранштейн резервного привода насоса – 1 шт - Держатель – 1 шт - Тележка – 1 шт Документация: Инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках. Сборка и инсталляция: Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте (медицинское учреждение). Обучение: Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для врачебного персонала по эксплуатации аппарата. Гарантийный срок: 37 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. Срок поставки: 30 дней с момента заключения договора Место поставки товара: г. Талдыкорган, ул.Ескелди би 283 |