Приложение 1 к тендерной документации

| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» Управления здравоохранения области Жетісу" акимата области Жетісу | Оборудование для нагревания и перемешивания фанго-парафиновой массы | 1,00 | 7 536 000,00 | 7 536 000,00 | В течении 50 календарных дней, 20 декабря 2023 года (не более) | г. Талдыкорган, ул. Ескелди би 283 DDP | 0% |

Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница города Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.М.

Техническая спецификация

ЛОТ №1

Оборудование для нагревания и перемешивания фанго-парафиновой массы

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Оборудование для приготовления, подогрева и сохранения терапевтических масс в составе |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относиться |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Смеситель для нагревания и перемешивания фанго-парафиновой массы . | Устройство для подогрева и смешивания фанго-парафиновой массы Рабочий объем резервуара 40 л Высота, не более 780 мм Ширина, не более 640 мм Длина, не менее 660 мм Класс защиты I, IP30 Масса c пустым резервуаром макс. 90 кг Температурный диапазон 55-80°С Материал: нержавеющая сталь Наличие Функция поддерживания заданной температуры Дистанционный пульт управления Система поддержки заданной температуры, предотвращающая пригорание массы Функция «старт за» Опора на 4х ножках, предусматривающая крепление с помощью винтов на устройство Наличие функции стерилизации, при температуре 130°С \Защита от открытия крышки бака во время работы оборудования Защита от перегрузки смесителя Защита от превышения допустимой температуры нагревательных элементов | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Поднос | Для фанго-парафиновой массы Размер: 400*600мм. Алюминиевые. | 14 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: нет |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды: от +15℃ до +35℃. Относительная влажность воздуха: не более 80% при температуре +25℃. Допустимое атмосферное давление – от 86 до 106,7 кПа. Смеситель F-40 - Условия питания 3х400В/50Гц Мощность макс. 2,3 кВт Термошкаф С-14- Условия питания 230В/50Гц Мощность 2,3 кВт |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2011) | DDP: ГКП на ПХВ «Областная больница города Талдыкорган», ул.Ескелди би 283 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | В течении 50 календарных дней, 20 декабря 2023 года (не более) |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в полугодие по письменной заявке Заказчика. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |