Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.

| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения области Жетісу" акимата области Жетісу | Ультразвуковая хирургическая система с комплектующими | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | В течении 15 календарных дней со дня подписания договора | г. Талдыкорган, ул. Ескельды би 283 DDP | 0% |

Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.

Техническая спецификация

ЛОТ №1

Ультразвуковая хирургическая система

с комплектующими

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Ультразвуковая хирургическая система с комплектующими |  |  |  |
|  | (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | п/п |  |  | (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Ультразвуковой хирургический генератор |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Ультразвуковой хирургический генератор |  |
|  |  |  |  | Ультразвуковой хирургический генератор в комплекте с ультразвуковыми инструментами должен являться ультразвуковой хирургической системой, предназначенной для рассечения мягких тканей в условиях, когда важно избежать кровотечения и свести к минимуму термическую травму. Данная система должна быть как основное, так и вспомогательное средство (совместно с методами электрохирургии) или как полноценная замена традиционных скальпелей, электрохирургических и лазерных инструментов. |  |
|  |  |  |  | Область применения: |  |
|  |  |  |  | общая хирургия, гинекология, урология, торакальная хирургия висцеральной хирургии, а также для выделения ортопедических структур |  |
|  |  |  |  | - Хирургия верхних отделов ЖКТ |  |
|  |  |  |  | - Колоректальная хирургия |  |
|  |  |  |  | - Гепатопанкреатобилиарная хирургия |  |
|  |  |  |  | - Бариатрическая хирурги |  |
|  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации на бумажном и электронном носителе (каз./рус. язык) |  |
|  |  |  |  | -Наличие ЖК-экрана на задней панели, отображающий частоту при включении, код ошибки при необходимости и остающийся срок эксплуатации преобразователя при загрузке; |  |
|  |  |  |  | -Наличие технологии торсионного (ротационного) ультразвука – колебательное движение лезвия инструмента вокруг своей оси в обе стороны на величину до 90°; |  |
|  |  |  |  | -Наличие равномерного распределения энергии ультразвуковых колебаний по всей длине лезвия; |  |
|  |  |  |  | -Наличие зоны распространения энергии ультразвуковых колебаний ограничена поверхностью лезвия, находящейся в непосредственном контакте с тканью; |  |
|  |  |  |  | -Минимальное образование дыма и карбонизация ткани; |  |
|  |  |  |  | -Воздействие энергией ультразвуковых колебаний на ткань должно прецизионно регулироваться степенью ее механического сжатия между прижимной браншей и лезвием. При невысокой силе сжатия более выражен коагулирующий эффект; при увеличении силы сжатия более выраженной должна становиться рассекающая способность. В связи с этим должна быть: |  |
|  |  |  |  | - возможность термокоагуляции тканей (сила сжатия ткани 1-3 по 10-балльной шкале); |  |
|  |  |  |  | - возможность закупоривания сосудистых структур ткани без их рассечения (сила сжатия ткани 4-7 по 10-балльной шкале); |  |
|  |  |  |  | - возможность быстрого рассечения ткани (сила сжатия ткани 8-10 по 10-балльной шкале); |  |
|  |  |  |  | - возможность получать различные тканевые эффекты, регулируя продолжительность каждой фазы посредством плавного изменения усилия сжатия ткани; |  |
|  |  |  |  | -Максимальный диаметр коагулируемых и запечатываемых сосудов, не более 5 мм; |  |
|  |  |  |  | -Наличие интуитивной цветной шкалы отображения подаваемой мощности; |  |
|  |  |  |  | -Наличие дополнительного отображение уровня мощности в виде текстового индикатора; |  |
|  |  |  |  | -Наличие автоматического распознавания типа подключенного преобразователя; |  |
|  |  |  |  | -Наличие технологии «plug and play» – подключай и работай; |  |
|  |  |  |  | -Наличие инициализации и активации инструментов кнопками на рукояти; |  |
|  |  |  |  | -Наличие активации инструментов ножной пневматической педалью; |  |
|  |  |  |  | -Наличие трех уровней выходной мощности генератора, передаваемой на инструмент – ультра низкий, низкий и высокий; |  |
|  |  |  |  | -Наличие переключателя между ультра низким и низким уровнем мощности; |  |
|  |  |  |  | -Наличие индикатора процесса инициализации преобразователя на лицевой панели генератора; |  |
|  |  |  |  | -Наличие индикатора выработки ресурса использования преобразователя; |  |
|  |  |  |  | -Наличие индикатора предупреждения о последнем использовании текущего преобразователя; |  |
|  |  |  |  | -Наличие ЖК-экрана для отображения информации о встроенном программном обеспечении, выходной частоты генератора и сообщений об ошибках; |  |
|  |  |  |  | -Наличие регулятора громкости сигналов активации; |  |
|  |  |  |  | -Наличие автоматической процедуры самотестирования генератора при включении питания; |  |
|  |  |  |  | -Наличие внутренней термопредохранитель для защиты генератора от перегрева; |  |
|  |  |  |  | -Наличие встроенного вентилятора охлаждения генератора; |  |
|  |  |  |  | -Наличие автоматического прекращения подачи мощности на преобразователь после 25 секунд непрерывной активации; |  |
|  |  |  |  | -Наличие активного индикатора перегрева и неисправности преобразователя и волновода на лицевой панели генератора; |  |
|  |  |  |  | -Наличие защиты от непреднамеренной активации инструмента в процессе инициализации преобразователя или выбора уровня мощности; |  |
|  |  |  |  | -Наличие защиты от попытки использования преобразователя, полностью выработавшего свой ресурс; |  |
|  |  |  |  | -Возможность мойки и дезинфекция преобразователя в сборе с волноводом, передающим кабелем и коннектором для подключения к генератору ручным способом и в моечной машине при температуре не более 93°C; |  |
|  |  |  |  | -Возможность стерилизации преобразователя в сборе с волноводом, передающим кабелем и коннектором для подключения к генератору в паровом стерилизаторе (автоклаве) при температуре не более 137°C. |  |
|  |  |  |  | Требуемые технические характеристики: |  |
|  |  |  |  | электропитание от сети 100В-240В |  |
|  |  |  |  | частота сети 50/60Гц |  |
|  |  |  |  | потребляемая мощность 150 ВА |  |
|  |  |  |  | выходная рабочая частота 36,0 кГц |  |
|  |  |  |  | выходная точность отображения частоты 1% |  |
|  |  |  |  | выходная мощность 70 Вт ±30* |  |
|  |  |  |  | тип предохранителя: нет (только внутренние предохранители) |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Преобразователь с волноводом, ножницы, с изогнутой рабочей частью, 400 Е |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Преобразователь с волноводом, ножницы, с изогнутой рабочей частью, 400 Е |  |
|  |  |  |  | Вариант исполнения: ножницы с изогнутой рабочей частью 400 Е, многоразового использования, для лапароскопии. Требуемые параметры: |  |
|  |  |  |  | Принцип работы преобразователя - Пьезоэлектрический |  |
|  |  |  |  | Максимальное время работы преобразователя 250 минут |  |
|  |  |  |  | Диаметр волновода 4,0 мм |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления волновода титан |  |
|  |  |  |  | Размер рабочей длины 349 мм |  |
|  |  |  | Кабель сетевой |  |  |
|  |  | 3 |  | Кабель сетевой. | 1 шт. |
|  |  |  |  | Необходимый тип штекера- F Shuko, Длина кабеля 5 м |  |
|  |  |  | Кабель выравнивания |  |  |
|  |  | 4 | потенциалов | Кабель выравнивания потенциалов. | 1 шт. |
|  |  |  |  | Кабель эквипотенциального соединения необходимый для подключения генераторов к инженерной системе больницы. |  |
|  |  |  |  | Длина кабеля 5 м. |  |
|  |  |  | Корзина с креплением |  |  |
|  |  | 5 | спереди | Корзина, с креплением спереди к тележке для ультразвукового устройства | 1 шт. |
|  |  | 6 | Преобразователь с волноводом, с прямой рабочей частью, 200 |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Преобразователь с волноводом, с прямой рабочей частью 200 |  |
|  |  |  |  | Вариант исполнения: ножницы с рабочая частью 200, многоразового использования, для открытых вмешательств. Требуемые параметры: |  |
|  |  |  |  | Принцип работы преобразователя - Пьезоэлектрический |  |
|  |  |  |  | Максимальное время работы преобразователя 250 минут |  |
|  |  |  |  | Диаметр волновода 4,0 мм |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления волновода титан |  |
|  |  |  |  | Размер рабочей длины 176 мм |  |
|  |  | 7 | Тележка для ультразвукового устройства |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Тележка для ультразвукового устройства. |  |
|  |  |  |  | Должна применяться как тележка для ультразвуковой хирургической системы. Для использования для транспортировки в операционной, а также для хранения и во время операций. |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления - железо |  |
|  |  |  |  | Требуемые размеры: 950x573x546 мм. В комплекте должна быть ручка для тележки с креплением спереди |  |
|  |  | 8 | Однопедальный ножной переключатель |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Однопедальный ножной переключатель. Неотъемлемая составная часть ультразвукового хирургического генератора. |  |
|  |  |  |  | Педальный переключатель используется для активации ультразвуковой системы при подключении к генератору. |  |
|  |  |  |  | Требуемые размеры: 214x60x106 мм. Длина кабеля: 3.10 м. |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 9 | Инструмент, ножницы, с изогнутой браншей, 400 |  | 1 уп. |
|  |  |  |  | Инструмент, ножницы с изогнутой браншей, 400 |  |
|  |  |  |  | Вариант исполнения: ножницы, с изогнутой браншей 400, одноразового использования, для лапароскопических вмешательств. Требуемые параметры: |  |
|  |  |  |  | Рукоятка - пистолетного типа |  |
|  |  |  |  | Ротационный механизм рукоятки для позиционирования лезвия и прижимной бранши в диапазоне 0° - 270° |  |
|  |  |  |  | Рукоять инструмента - одноразового пользования |  |
|  |  |  |  | Кнопка переключения уровня мощности - на рукоятке инструмента |  |
|  |  |  |  | Подпружиненный рычаг привода прижимной бранши для точного дозирования усилия сжатия ткани |  |
|  |  |  |  | Диаметр наружной трубки 5,5 мм |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления контактной накладки прижимной бранши - тефлон |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления наружной и внутренней трубок привода прижимной бранши - нержавеющая |  |
|  |  |  |  | Длина рабочей части: 349 мм |  |
|  |  |  |  | В упаковке должно быть - 10 штук |  |
|  |  | 10 | Инструмент, ножницы, с прямой браншей, 200 |  | 1 уп. |
|  |  |  |  | Инструмент, ножницы, с прямой браншей, 200 |  |
|  |  |  |  | Вариант исполнения: ножницы с прямой браншей 200, одноразового использования, для открытых вмешательств. Требуемые параметры: |  |
|  |  |  |  | Рукоятка - пистолетного типа |  |
|  |  |  |  | Ротационный механизм рукоятки для позиционирования лезвия и прижимной бранши в диапазоне 0° - 270° |  |
|  |  |  |  | Рукоять инструмента одноразового использования с механизмом привода прижимной бранши |  |
|  |  |  |  | Кнопка переключения уровня мощности на рукоятке инструмента |  |
|  |  |  |  | Подпружиненный рычаг привода прижимной бранши для точного дозирования усилия сжатия ткани |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления контактной накладки прижимной бранши тефлон |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления наружной и внутренней трубок привода прижимной бранши нержавеющая |  |
|  |  |  |  | Диаметр наружной трубки 5,5 мм |  |
|  |  |  |  | Длина рабочей части: 176 мм |  |
|  |  |  |  | В упаковке должно быть 10 штук |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: |  |  |  |
|  |  | Площадь помещения: не менее 12 кв.м. |  |  |  |
|  |  | Вентиляция помещения приточно-вытяжная. |  |  |  |
|  |  | Оптимальные условия эксплуатации системы: |  |  |  |
|  |  | температура окружающей среды от +10˚С до +30˚С |  |  |  |
|  |  | относительная влажность от 30% до 75% |  |  |  |
|  |  | атмосферное давление от 810гПа до 1060гПа |  |  |  |
|  |  | электроснабжение 200-240В. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники | DDP Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения области Жетісу" акимата области Жетісу |  |  |  |
|  | (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней |  |  |  |
|  |  | Адрес: ул. Ескельды Би, д. 283 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев на основной блок (аппаратную часть) с момента ввода в эксплуатацию; на остальные комплектующие: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |  |  |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. |  |  |  |
|  |  | Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: |  |  |  |
|  |  | - замену отработавших ресурс составных частей; |  |  |  |
|  |  | - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; |  |  |  |
|  |  | - настройку и регулировку медицинской техники, специфические для данной медицинской техники, работы и т.п.; |  |  |  |
|  |  | - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |  |  |  |
|  |  | - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  |  |  |
|  |  | - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |