Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.

Приложение 1 к тендерной документации

| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области | Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места, цифровой | 1 | 160 000 000 | 160 000 000 | В течении 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Талдыкорган, ул. Ескельды би 283 DDP | 0% |

Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

ЛОТ №1

Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места, цифровой

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места, цифровой |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Режимы: - Рентгеноскопия - Импульсная рентгеноскопия - Радиография - Последовательная радиография - продольная томография Питание системы: Предохранительный выключатель генератора: не менее 63 А/30 мА – кривая D Предохранительный выключатель стола: не менее 10 А/30 мА – кривая D Предохранительный выключатель стойки питающего модуля: не менее 10 А/30 мА – кривая Hl Напряжение питания Трехфазный 380/400 В переменного тока ± 10% или 415/480 В переменного тока ± 10% Частота 50/60 Гц Поглощенный ток Макс. 5A при 380/400 В пер. Тока, макс. 4A при 415/480 В пер. Тока в режиме ожидания: 0,5 А Поглощенная мощность Макс 3 кВА. В режиме ожидания <300 Вт Тип оборудования и классификация в соответствии с IEC 60601-1 Класс I с дополнительными деталями типа B Степень защиты в соответствии с IEC 60529 | 1 ед. |
|  |  | 2 | Колонна | Наклон Моторизованный, -30 ° / + 90 °, с автоматическим остановом в горизонтальном положении. Две скорости, выбираемые пользователем: 4,5 или 6 ° / с (скорость может быть изменена при установке). Поперечное движение стола Моторизованный, 35 см = ± 17,5 см (13,8 ”= ± 6,9”). Максимальная скорость 5 см / с (2 дюйма / с) ± 10% с плавным пуском / остановкой для максимального комфорта пациента. Автоматическое центрирование Моторизованный, 120 см = ± 60 см (47,2 ”= ± 23,6”). Максимальная скорость 5,5 см / с (2,2 дюйма / с) ± 10% с плавным пуском / остановкой для максимального комфорта пациента. Автоматическое центрирование Движение держателя трубки и детектора 134 см (52,8 ”) для двухсторонней столешницы. 117 см (46,1 ”) для 4-сторонней столешницы. Движение начинается медленно для точной регулировки и увеличивается в соответствии с шагом ускорения, чтобы быстро покрывать большие расстояния. Максимальная скорость 20 см / с (7,9 дюйма / с) Исследование пациента 177 см (69,7 ”) для двухсторонней столешницы 281 см Угол наклона Моторизованный, ± 40 °. Скорость 11 ° / с (можно настроить при установке). Автоматическое центрирование органа- мишени при косых проекциях при флюороскопии. Возможность выполнения наклонных экспозиций по обоим краям столешницы. Автоматическое центрирование SID (расстояние от источника до изображения) Моторизованный, 110 - 180 см (43,3 ”- 70,9”), максимальная скорость 4 см / с (1,6 дюйма / с) ± 10% Вращение трубки Ручная -90 ° / + 180 °. Начиная с положения 0 °, механические упоры находятся в пределах ± 15 ° и ± 30 °, затем каждые 10 ° | 1 ед. |
|  |  | 3 | Стол пациента | Дека стола для пациента Максимальный вес пациента До 265 кг без каких-либо ограничений движения Размеры 210 x 74 см (82,7 x 29,1 ”) для двухстороннего стола Радиопрозрачная зона 201 x 55 см (79,1 ”x 21,7”) для двухсторонней столешницы 213 x 50 см (83,9 x 19,7 ”) Поверхность Плоская Материал Ламинат (стандарт) Микросэндвич: углеродное волокно + Rohacell® + HPL (опция) Ослабление рентгеновского излучения Ламинат: ≤ 1,1 мм Al при 100 кВп, HVL = 3,6 мм Al Микросэндвич: ≤ 0,5 мм Al при 100 кВп, HVL = 3,6 мм Al Минимальное расстояние между центральным рентгеновским пучком и краями столешницы 38 см (14,9 ”) с обеих сторон для 2-сторонней столешницы 0 см (0”) для 4-сторонней столешницы Расстояние от кожи до детектора Минимум 10 см (3,9 дюйма) для двухсторонней столешницы Управляемый микропроцессором стол с дистанционным управлением. Диапазон поворота: не менее +90°/-90°, с регулируемой скоростью и автоматической остановкой в положении 0° - Плоская и моторизованная верхняя часть стола пациента не менее (240 x 85 см). - Продольное перемещение рентгеновской трубки: 160 см (Охват пациента 201 см) - Продольное перемещение верхней части стола: не менее +/-17,5 см - Моторизованный механизм подъема: не более 48см, не менее 130 см - Косая проекция: не менее +/-45 ° с поправкой на параллакс - Съемная высококачественная мультифокальная осциллирующая решетка: Соотношение не менее 12:1; 60 l/см; F:140 см - Дистанция между переменным фокусом и детектором (SID): не менее чем 110 - 180 см с плавной регулировкой - Автоматический коллиматор со светодиодным световым локализатором и моторизованным фильтром. - Регулируемое моторизованное сжатие - Стандартные аксессуары: Ручки, подножки, компрессионная лента | 1 ед. |
|  |  | 4 | Стальная опорная Пластина (Монтажная пластина) | Стальная опорная пластина – Монтажная пластина служит для крепления основных блоков аппарата | 1 ед. |
|  |  | 5 | Детектор | AEC измерительная камера Система оснащена твердотельной 3-х полевой измерительной камерой Многосеточная система автоматически выбирает и вставляет в рентгеновское поле одну из двух доступных противоскользящих сеток в соответствии с протоколом исследования, выбранным с помощью цифровой системы сбора данных. Особенности сетки: - Сетка 1: f = 120 см (43 ”) для общих радиологических исследований, 12: 1, 80 л / см (203 л / дюйм) - Сетка 2: f = 180 см (72 ”) для грудных осмотров, 12: 1, 80 л / см (203 л / дюйм). Сетка также может автоматически парковаться вне поля рентгеновского излучения, когда она не нужна, например для педиатрических и конечных экспозиций , чтобы уменьшить дозу для пациента Движение сетки Стационарная сетка, оптимизированная для использования с детектором с плоской панелью, с возможностью настройки его как колебательного | 1 ед. |
|  |  | 6 | Высокочастотный генератор | Управляемый микропроцессором высококачественный генератор (AEC – ABS). - Частота: не менее 400 кГц - Питание: не менее 65 кВ - кВ диапазон: не менее 40 - 150 кВ в радиографии - кВ диапазон: не менее 40 – 125 кВ во флуроскопии - мА Диапазон: не менее 10 - 800 мА в радиографии - мА Диапазон: не менее 0,5 – 10 мА во флуроскопии - Время воздействия не более 1 мс – 6,3 сек. - мАс диапазон: не более 0,1 - 1000 мАс (программируемый) - Меры защиты: - термическая перезарядка - постоянная перезарядка - линейная безопасность - высоковольтный прайминг - Обрыв нити накаливания - Цифровой дисплей - не менее 1200 анатомических программ | 1 ед. |
|  |  | 7 | Рентгеновская трубка | Вращение трубки Ручная -90 ° / + 180 °. Начиная с положения 0 °, механические упоры находятся в пределах ± 15 ° и ± 30 °, затем каждые 10 ° 6 Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: не менее 3000 об/мин; не менее 400 кТЕ; 1шт. Фокус не менее 0,6 – 1,2 мм; не менее 22/55 кВт; не менее 150 кВ - (37/100 кВт - 9000 об/мин) | 1 ед. |
|  |  | 8 | Коллиматор | Интерфейс 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран, 800 x 480 пикселей, 16: 9 Функции Управление поперечным движением столешницы, продольным движением и наклоном колонны, настройка SID, ручная регулировка коллимированной области, выбор дополнительной фильтрации (если есть) Отображаемая информация SID, наклон колонки, коллимированная область, дополнительная фильтрация, значок для рентгеновского излучения. Интерфейс автоматически меняет свою ориентацию(портрет / пейзаж) в соответствии с вращением рентгеновской трубки Количество затворов 6 пар затворов (Fe + Pb), включая затворы с ближней фокусировкой Регулировка Автоматическая с компенсацией SID, с микропроцессорным управлением Функция «удержание» Положение диафрагм, установленных во время фтора, сохраняется при переключении на экспозицию Полевое покрытие 48 x 48 см @ sid = 100 км (18 стр. «X 18 стр.» @ Sid = 39,4 ») Максимальная коллиматорная фильтрация 2 мм Al экв. При 100 кВ, HVL = 3,6 мм Al Рассеянное излучение £ 40 мР / ч при 150 кВ, 4 мА Источник света Светодиодный источник с автоматическим включением при перемещении столешницы или колонны. Автоматическое отключение через 30 с Дополнительная фильтрация Опционально, автоматический и ручной выбор. Значения добавленной фильтрации: 1 мм Al + (1 мм Al или 0,1 мм Cu или 0,2 мм Cu) Полная фильтрация (труба + корпус + коллиматор) ≥ 2,7 мм Al экв. При 100 кВ Камера для позиционирован ия пациента Цветная камера, встроенная в коллиматор, позволяет визуализировать пациента на столе в реальном времени и позиционировать его без рентгеновского излучения. Изображения отображаются на сенсорной консоли управления Вращение Коллиматора Фланец позволяет вращать коллиматор ± 90 ° Внутренний слот для DAP-метра Коллиматор имеет внутренний слот для установки DAP-метра (опция) | 1 ед. |
|  |  | 9 | Двойная ножная педаль | Двойная ножная педаль предназначен для получения снимков рентгенографии и рентгеноскопии. Материал изготовления сталь, резиновое покрытие Ножной переключатель для рентгеновского и рентгеновского облучения, с двухступенчатой педалью для хранения изображения флуоресцентного изображения. Кнопка на консоли генератора для выдержки. Двухступенчатая кнопка для выдержки (опция) | 1 ед. |
|  |  | 10 | Стойка с монитром | Стойка для установки монитора. Высота стойки без монитора не менее 1194 мм, с монитором не менее 1702 мм. Мобильная тележка с креплением для 1 монитора. Монитор LCD с диагональю не менее 19, с повышенной четкостью изображения. Чернобелый монохромный монитор 2 МП | 1 ед. |
|  |  | 11 | Консоль управления Генератором | Консоль с сенсорным экраном Сенсорный экран 12-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран, 800 x 600 пикселей, 4: 3 Яркость > 300 кд / м2 Контраст 450 : 1 Цвета 65.536 Угол обзора >35° () / >55° (¯) / >60° (¬) / >60° (®) Умные сенсорные джойстики Кроме джойстика для управления коллиматором, консоль оснащена четырьмя сенсорными джойстиками для управления функциями и движениями Apollo EZ DRF. Джойстики Smart-Touch активируются человеческим прикосновением, чтобы избежать непреднамеренных движений оборудования. Нажимная кнопка Аварийная красная кнопка, кнопки PREP и RAD для контроля экспозиции | 1 ед. |
|  |  | 12 | Конусная компрессионное устройство | Компрессия Моторизованный, с дистанционным управлением Сила сжатия От 3 кг (6,6 фунта) до 15 кг (33,1 фунта) с шагом 0,5 кг (1,1 фунта) Полезное расстояние между компрессором и столешницей 13 ÷ 50 см (5,1 ”÷ 19,7”) Конус сжатия Съемный, из радиопрозрачного пластика Компрессорная парковка Компрессор должен быть удален вручную, когда он не используется | 1 ед. |
|  |  | 13 | Кабель | Толстостенный медный высоковольтный кабель для передачи тока с генератора на трубку. Длина кабеля не менее 16 м | 1 ед. |
|  |  | 14 | Рабочая станция визуализации | Операционная система: - ОЗУ: не менее 3 GB - Получение в режиме реального времени на жестком диске не менее 320 Гб. (для сохранения не менее 70 000 изображений) - Запись непрерывной и импульсной рентгеноскопии в режиме реальном времени. - Инструменты обработки изображения: - Обзор пациентов o Управление окнами, Уровень, - Инверсия полярности окна, - Многократное электронное ма - Коррекция контуров в режиме реального времени, горизонтально/вертикальная инверсия, - Л/П отметки, Графические вспомогательные средства (Стрелки, Отдельные участки наблюдения, дистанция) - Артефакты движения, - Уменьшение шума, - Кино-петля с различной частотой обновления (низкая, высокая скорость воспроизведения, воспроизведение в режиме реального времени) - Коррекция гаммы, - аннотирования изображения (текст & измерения) и редактирование, - Многоформатный дисплей, - Автоматическая фоновая запись, - Автоматическая память последних 10 секунд рентгеноскопии, - Архивация CD - Индекс воздействия - Блок управления хранения DICOM, Блок управления печати DICOM , DICOM обмен медиа носителей CD-R с вьюером (обмен медиа носителей DVD-R с вьюером необязателен), Блок управления сштабирование, | 1 ед. |
|  |  | 15 | Принтер | Цифровой настольный медицинский принтер с 2 (двумя) лотками – два формата плёнки в одновременном доступе. Технология печати: прямая термографическая печать (DDI: Direct Digital Imaging). Связь с сетевым окружением: Ethernet/ соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232 Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Стандартное оснащение: оперативная память (ОЗУ) 512 Мб. Производительность: 8 x 10 дюймов – 130 пленок в час, 14 x 17 дюймов – 75 пленок в час. Время получения первого изображения: ~ 77 секунд. Разрешение при печати: геометрическое – 320 точек на дюйм; Контрастное разрешение: 12 бит (4096 оттенков серого цвета в каждой точке); Габариты (в распакованном виде): Ширина 728 мм х Длина 715 мм х Высота 536 мм (с выходным лотком 676 мм). Вес (в распакованном виде): 90 кг. Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 | 1 ед. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: 220 В Водоснабжение: наличие |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 дней с момента подписания договора Адрес: DDP: конечный пользователь |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий Все дополнительные расходы с монтажом(демонтажом старого оборудования) оборудования проводиться на счет Поставщика. |  |  |  |