Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.

Приложение 1 к тендерной документации

| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области | Системы фиксации и стабилизации черепа с принадлежностями | 1 | 21 758 400 | 21 758 400 | В течении 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Талдыкорган, ул. Ескельды би 283 DDP | 0% |
| 2 |  | Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений | 1 | 74 865 850 | 74 865 850 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 3 |  | Набор инструментов для перкутанной нефроскопии | 1 | 9 162 000 | 9 162 000 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 4 |  | Система хирургическая для коагуляции | 1 | 31 017 418 | 31 017 418 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 5 |  | Система водоподготовки | 1 | 22 000 000 | 22 000 000 | В течении 20 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 6 |  | Монитор пациента (с измерением инвазивного давления) | 3 | 2 300 000 | 6 900 000 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 7 |  | Манитор пациента | 15 | 1 750 000 | 26 250 000 | В течении 20 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 8 |  | Шприцевой насос | 25 | 575 000 | 14 375 000 | В течении 20 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 9 |  | Функциональные кровати | 10 | 2 170 000 | 21 700 000 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 10 |  | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава в комплекте | 1 | 3 658 000 | 3 658 000 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 11 |  | Комплекс «Электроретинограф» | 1 | 11 800 000 | 11 800 000 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 12 |  | Операционный стол | 1 | 19 800 000 | 19 800 000 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 13 |  | Стерилизатор паровой в комплекте | 2 | 5 200 000 | 10 400 000 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 14 |  | Установка моечная для эндоскопов | 1 | 20 395 600 | 20 395 600 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |
| 15 |  | Устройство для предварительной очистки эндоскопов | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | В течении 50 календарных дней со дня подписания договора |  | 0% |

Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

ЛОТ №1

Системы фиксации и стабилизации черепа с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Системы фиксации и стабилизации черепа с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Система черепной, рентгенпрозрачная | Для фиксации головы в положении на спине, животе, на боку и в положении сидя. Трехточечная фиксация черепа для операций на черепе и шейном отделе позвоночника с применением КТ, цифровой субтракционной ангиографии, рентгенографии и рентгеноскопии. Черепной фиксатор, шарнирные переходники и переходные элементы не содержат металла для улучшения визуализации. Прикрепление к боковым рельсам операционных столов. Совместимость и взаимозаменяемость со всеми рентгенопрозрачными и алюминиевыми основными креплениями, и принадлежностями | 1 шт. |
|  |  | 2 | "Система черепной фиксации, | Для фиксации в положении на спине, животе, на боку и в положении сидя. Безопасный для пациента при использовании с МРТ. Черепной фиксатор не содержит металла для улучшения визуализации. Трехточечная жесткая фиксация черепа. Винт для регулировки силы сжатия с неметаллической нажимной пружиной. Быстрое и простое присоединение принадлежностей, и переходников для навигационных систем. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Черепной фиксатор рентгенопрозрачныймногофункциональный | Компоненты рентгенпрозрачной системы. Зажим черепа обеспечивает надежную и стабильную 3-точечную фиксацию пациентов во всех положениях и облегчает операцию без необходимости использования штифтов черепа. Функция Quick-Rail используется для быстрого и безопасного соединения, а также для перемещения. Высокий уровень стабильности сохраняется даже при нанесении поверх нескольких слоев стерильных салфеток. Отсутствие металлических деталей, позволяющих получить радиопрозрачное изображение. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кейс для хранения рентгенопрозрачной системы черепной фиксации | Ударопрочный, герметичный пластиковый кейс выдерживает серьезные механические нагрузки благодаря своей конструкции и специальному пластику. Кейс для хранения рентгенопрозрачной системы черепной фиксации | 1 шт. |
|  |  | 2 | Переходной элемент: рентгенопрозрачный (для алюминевого основного крепления) | Комплектующие для рентгенпрозрачной системы. Переходный элемент рентгенпрозрачный (для алюминиевых держателей) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Переходной элемент: рентгенопрозрачный фиксирующий | рентгенпрозрачный с технологией (направляющей) стабильность системы, расположение пациента, использования КТ, МРТ и рентгеноскопии. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Переходники: для операционного стола | Сконструирована из единого блока материала, не содержащего металлических частей. Элемент соединительный поворотный, рентгенпрозрачный. Переходники: для операционного стола | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Черепные штифты взрослые стерильные (уп.=3 шт.) | Штифты к черепному фиксатору,одноразовые, взрослые Высокоточно обработанные штифты для надежной установки. Захват с бороздками облегчает удаление штифта. Уникальные края штифта приспосабливаются к различным отверстиям для штифтов. Обеспечивает прочную фиксацию штифта | 3 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к условиям эксплуатации отсутствуют. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: адрес конечного получателя согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

ЛОТ №2

Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество(с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений | Техническое описание основного блока, должно быть не хуже: - горизонтальное перемещение, мм: не менее 200; - вертикальное перемещение, при сбалансированном штативе и разблокировке из стерильного поля, мм: не менее 450; - поворот относительно вертикальной плоскости, градусы: не менее 12,5 в каждую сторону; - расстояние фокус-приемник, мм: не менее 980; - угловое движение (в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси), градусы: Диапазон от минус 120 до 300 градусов; - вращательное движение (орбитальный поворот), градусы: Диапазон от минус 30 до +90; - глубина дуги, мм: не менее 670; -свободное пространство С-дуги, мм: не менее 780; - ширина основного блока С-дуги для облегчения прохождения в дверные и лифтовые проемы, мм: не более 800; Диапазон регулировки высоты подъема С-дуги: не менее 45 см; Время подъема из минимального до максимального положения, сек,: не более 2; -полностью сбалансированная С-дуга для легкого позиционирования одной рукой: Наличие; Масса, кг: не более 250; - блокировка/разблокировка орбитального вращения С-дуги с помощью отдельного электромагнитного замка, для реализации возможности позиционирования без ассистента: Наличие; - блокировка/разблокировка осевого вращения С-дуги с помощью отдельного электромагнитного замка, для реализации возможности позиционирования без ассистента: Наличие; - блокировка/разблокировка продольного перемещения в горизонтальной плоскости и вращения С-дуги вокруг вертикальной оси с помощью отдельного электромагнитного замка, для реализации возможности позиционирования без ассистента: Наличие; - блокировка/разблокировка вертикального перемещения С-дуги с помощью отдельного электромагнитного замка, для реализации возможности позиционирования без ассистента: Наличие; - блокировка и разблокировка перемещения штатива С-дуги одной кнопкой на рукоятке УРИ из стерильной зоны одним человеком без помощи ассистента: Наличие; - количество кнопок для управления штативом из стерильной зоны, штук: не менее 2; - возможность программирования каждой кнопки на УРИ для управления любыми сочетаниями электромагнитных тормозов штатива: Наличие; Запоминание положения коллиматора и С-дуги и вызов из памяти данных положений при смене проекций для сокращения времени процедуры: Наличие; Стерилизуемый чехол: Наличие; | 1 шт. |
|  |  | 2 | Генератор | Высокочастотный генератор, должен иметь описание не хуже: - мощность кратковременная, кВт: не менее 2; - частота инвертирования, кГц: не менее 50; - максимальное анодное напряжение, кВ: не более 110; - максимальный анодный ток при рентгенографии, мА: не более 20; - максимальный анодный ток при рентгеноскопии, мА: не более 13; - суммарная фильтрация, мм АI: не более 3,0; - импульсная рентгенооскопия для снижения лучевой нагрузки: наличие; - максимальная частота кадров при импульсной рентгеноскопии, для получения наилучшего изображения при сниженной дозе, кадров в секунду: 15; - минимальная частота кадров при импульсной рентгеноскопии для максимального снижения дозы, кадров в секунду: 3,75; Ручной выключатель экспозиции: наличие; | 1 шт. |
|  |  | 3 | Рентгеновская трубка | Рентгеновская трубка, должна иметь описание не хуже: Количество рабочих фокусных пятен, штук: 1; - размеры рабочего фокусного пятна, мм: не более 0,6; - максимальная потребляемая мощность, фокуса, кВт: не более 2; - тип анода: Вольфрамовый, неподвижный; - угол мишени анода, градусы: не менее 8; - теплоемкость анода, кДж: не более 70; | 1 шт. |
|  |  | 4 | Коллиматор | Коллиматор, должен иметь писание не хуже: - моторизованная комбинированная ирисовая/щелевая диафрагма: Наличие; - виртуальная коллимация для снижения дозы: Наличие; - запоминание положения коллиматора и угла поворота камеры для удобства съемки в повторяющихся проекциях: Наличие; | 1 шт. |
|  |  | 5 | Усилитель рентгеновского изображения | Усилитель рентгеновского изображения, должен иметь описание не хуже: - диаметр не менее 6 дюймов - размеры рабочих полей УРИ, мм: не менее 230 / 160; - разрешающая способность УРИ, пар лин./мм: не менее 5,0/6,0; - рабочая мощность дозы, мкР/с: не более 200/150 - разрешающая способность РЭОП (рентгеновского электронно-оптического преобразователя), пар лин./мм: не менее 5,0/6,0; - квантовая эффективность DQE при 59,5 кВ, %: 40; - коэффициент преобразования, кд· кв с/м·мР: 240; | 1 шт. |
|  |  | 6 | Лазерной указатель | Лазернoй указатель должен иметь описание не хуже: Лазернoй указатель для 6 ̎ усилителя рентгеновского изображения. Лазерный центратор: Наличие; |  |
|  |  | 7 | Решетка | Отсеивающий растр (решетка) должен иметь описание не хуже: - диаметр, мм: не более 230; - отношение, б/р: 8:1; - плотность, ламели/см: не менее 40; Растр съемный: Наличие Съемный растр, материал волокно: Возможность - отношение, б/р: 10:1 - плотность, ламели/см: не менее 44 | 1 шт. |
|  |  | 8 | Рентгеновская телекамера CCD | Телевизионная камера, должна иметь описание не хуже: - ПЗС матрица, дюйм: не более 1/2; - количество пикселей: не менее 1000х1000; - полоса пропускания, МГц: не более 40; - соотношение сигнал/шум, дБ: 35 дБ при 5 мкГр; | 1 шт. |
|  |  | 9 | Мониторы | Телевизионный монитор должен иметь описание не хуже: - тип: LCD, цветной; Диагональ, дюйм: 19; - размер матрицы, элементы: не более 1280х1024; Тележка со стойкой для крепления мониторов, обеспечивающая вращение каждого из мониторов вокруг вертикальной оси и регулировку высоты расположения мониторов: Наличие | 2 шт. |
|  |  | 10 | Цифровая система изображения | Цифровой процессор (Цифровая система изображения) должна иметь описание не хуже: - размер матрицы, элементы: не более 1024х1024; - разрядность: не менее12; - цифровая память: Запоминание кинопетли не менее 150 кадров, сохранение в память не менее 30 000 изображений; - режимы получения изображения: непрерывная и импульсная рентгеноскопия, цифровая рентгенография, серийная рентгенография, для выполнения максимального объема задач и снижения дозы: Наличие; - минимальная частота серийной съёмки для снижения дозы, кадров в секунду: не менее 0,5; - максимальная частота серийной съёмки для получения максимального объема данных при сниженной дозу, кадров в секунду: не более 7,5; - запись на внешние носители DVD-R, CD-R, USB для оперативного обмена файлами: Наличие - Выведение живого рентгеноскопического изображения одновременно на оба монитора, развернутых в разном направлении, чтобы персонал мог видеть с разных положений от аппарата: Возможность; - выведение рентгеноскопического изображения на монитор управления на самом аппарате для возможности его оперативной обработки: Наличие; | 1 к-т |
|  |  | 11 | Программное обеспечение для обработки изображения | - усиление краёв (оконтуривание): Наличие; - регулировка яркости и контрастности: Наличие; - переворот изображений вертикально / горизонтально: Наличие; - чёрно-белая инверсия: Наличие; - поворот изображения: Наличие; - увеличение изображения: не менее 4 раз; - панорамирование изображения: Наличие; - многокадровый дисплей: Наличие; - измерение расстояния и углов: Наличие; - нанесение аннотаций: Наличие; Оптимизация яркости изображения относительно любой выбранной с помощью сенсорного экрана точки в переделах поля обзора и сохранение ее независимо от перемещения объекта, С-дуги или появления металлических объектов в поле обзора: Возможноть; - фиксация параметров съемки по зоне интереса через сенсорный монитор на аппарате для сохранения высокого качества изображения при попадании объектов с высокой контрастностью в поле зрения: Возможноть; - автоматическая подстройка параметров экспозиции к зоне интереса при ее перемещении внутри рабочего поля: Возможность; - подключение к сети по протоколу DICOM: Media Storage, Storage, Print, MWM: Наличие; |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
| 3 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | 1. Условия окружающей среды Температура: 10ºC ~ 35ºC Относительная влажность: 30 % ~ 80 % (без конденсата) Атмосферное давление: 800 гПа ~ 1060 гПа Состояние атмосферы: Не допускается наличие в атмосфере летучих паров и едких газов. Уровень окружающего шума: Менее 70 дБ 2. Источник питания Система: Однофазная пер. тока Частота: 50 или 60 Гц Потребляемая мощность: 4,0 кВА Напряжение и сопротивление источника питания: 100, 110, 120 В ±10 %, 0,2 Ом макс. 200, 220, 230, 240 В ± 10 %, 0,8 Ом макс. Заземление: Тип D Выключатель источника питания: Тип, подходящий для использования с инвертором |  |  |  |
| 4 | Срок поставки МТ и место дислокации | 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |
| 4 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

ЛОТ №3

Набор инструментов для перкутанной нефроскопии

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Набор инструментов для перкутанной нефроскопии |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | ### МТ не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Световодный кабель | Световодный кабель для подключения к источнику света медицинских систем. -Диаметр не более 2,8 мм. -Длина: не менее 3 м. Tип: CF. | 1 |
|  |  | 2 | Набор бужей | Набор бужей от 9Fr. до 28 Fr. | 1 |
|  |  | 3 | Направляющая трубка, для второй направляющей проволоки. | Направляющая трубка, для второй направляющей проволоки. | 1 |
|  |  | 4 | Проводник | Проводник с покрытием из ПТФЭ, сверхжесткий, размер не более 0,035” x 150см. Кончик не более 9см. | 1 |
|  |  | 5 | Тубус по Амплатцу | Тубус по Амплатцу, не более 28 Фр. | 1 |
|  |  | 6 | Уплотняющее кольцо | Уплотняющее кольцо. Диаметр отверстия: не более 7mm. | 5 |
|  |  | 7 | Уплотняющее кольцо | Уплотняющее кольцо. Диаметр отверстия не более 2mm. | 5 |
|  |  | 8 | Запасной клапан | Клапан, прозрачный, для насадки операционного телескопа. | 5 |
|  |  | 9 | Операционный телескоп | Операционный телескоп, рабочая длина не менее 230мм. Направление обзора 30º, наличие рабочего канала диаметром не менее 4 мм, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого подсоединения головки камеры, наличие лазерной сварки защитной линзы на дистальном конце. Наличие насадки с автоматическим клапаном. | 1 |
|  |  | 10 | Наружный тубус | Наружный тубус. Вращаемый. Диаметр: не менее 25 Фр., С постоянным промыванием. | 1 |
|  |  | 11 | Направляющая трубка | Направляющая трубка для фиброскопов | 1 |
|  |  | 12 | Уплотняющее кольцо | Уплотняющее кольцо. Диаметр отверстия: не менее 4mm. | 5 |
|  |  | 13 | Захватывающие щипцы | Захватывающие щипцы, с зубьями. Диаметр вводимой части: не более 3,25мм. Длина вводимой части: не менее 400 мм. | 1 |
|  |  | 14 | Захватывающие щипцы | Захватывающие щипцы, с тонкими зубьями. Диаметр вводимой части: не более 3,25мм. Длина: не менее 400 мм. | 1 |
|  |  | 15 | Запасной откидной клапан | Запасной откидной клапан, для разъема Люэр. Многоразовый. | 5 |
|  |  | 16 | Захватывающие щипцы | Захватывающие щипцы, наличие U-образной рукоятки. Наличие бранш типа три иглы. Диаметр вводимой части: не более 3,5мм. Длина: не менее 400 мм. Наличие канала диаметром: не более 1,1 мм. | 1 |
|  |  | 17 | Колпачок уплотнительный | Уплотнительный колпачок, диаметр отверстия не более 1,6 мм. Многоразовый/нестерильный. | 5 |
|  |  | 18 | Hасадка | Hасадка в варианте исполнения: один запорный кран. Для использования операционным телескопом. | 1 |
|  |  | 19 | Колпачок уплотнительный | Колпачок уплотнительный. Диаметр отверстия: не более 2,8 mm. Многоразовый/нестерильный | 5 |
|  |  | 20 | Ирригационный порт, для резекционных тубусов | Ирригационный порт для резекционных тубусов. Наличие не менее 2-х запорных кранов из нержавеющей стали. | 1 |
|  |  | 21 | Обтуратор | Обтуратор, для использования нефроскопа в качестве компактного цистоскопа. | 1 |
|  |  | 22 | Адаптер | Адаптер, к эвакуатору Эллика/шприцу для мочевого пузыря/к наружным тубусам. | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

ЛОТ №4

Система хирургическая для коагуляции

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система хирургическая для коагуляции |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Радиочастотный хирургический генератор | Применение в проведении фасеточной денервации на шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника, Ризотомии медиальных ветвей, чрескожней хордотомии, DREZ – анальгезии, анальгезии при переферических невралгиях, в проведении деструкции Гассерова узла и ветвей тройничного нерва, анальгезии Ramus Communican, диагностики – измерение импеданса тканей и измерение температуры тканей во время процедуры, диагностики – измерение проводимости нервных волокон, радиочастотной аннулопластики и крестцово-подвздошней денервации. Имеется возможность использования при нуклеопластике (с помощью дополнительных расходных материалов). Сенсорный дисплей - 14Х20.3 см LCD, угол обзора 160˚. Программное обеспечение может быть усовершенствовано без закупки дополнительного оборудования. Звуковое оповещение. Виды воздействия - измерение импеданса, стимуляция (чувствительная/двигательная) Абляция -Термическая абляция 80C° в течение 90 сек. Радиочастотная абляция - 42C ° в течение 120 сек. Диапазон измерения импеданса тканей -0-2000 Ом. Точность при измерении импеданса - ниже 100 Ом ± 30 Ом; выше 100 Ом ± 10%. Рабочий диапазон - 35 Ом <стимуляция <1600 Ом, 35 Ом <деструкция <1200 Ом. Диапазон измерения температуры тканей при деструкции - 4°C до 95°C; точность ± 2-4°C с 37° до 95°С; Диапазон измерения времени при деструкции - 0 до 999 сек. Частота при деструкции - деструкция постоянным током - 1 МГц; точность ± 10% с апериодическим затуханием синусоида - пульсовой режим - 1 МГц, синус волны, частота повторения и время воздействия выбирается; точность ± 10%. Частота стимуляции - от 1 до 200 Гц. Продолжительность импульса при стимуляции - от 0.1 мсек до 5 мсек ; точность ± 10%. Амплитуда напряжения при стимуляции и регулируемая величина - 0-10 Вольт; сила тока - лимит до 40 мА. Амплитуда силы тока при стимуляции и регулируемая величина - 0-10 мА; напряжение лимит до 10 В. Формат предоставления данных по импедансу – цифровой. Автоматические встроенные функции - постоянный мониторинг импеданса тканей, постоянный мониторинг температуры в области деструкции, контроль перегрева тканей, встроенный тестер работы электродов, звуковая тревога опасности, возможность выбора области воздействия на позвоночнике, возможность одновременно проводить 4 зоны деструкции одновременно с независимым контролем и началом воздействия, все данные о них выводятся в одном окне, отслеживания данных (температура, время) за каждым ведется индивидуально, возможность воздействия монополярно и биполярно одновременно, возможность проведения 2 биполярных воздействий одновременно. Управление консолью - сенсорная панель управления и ручной пульт управления. | 1 шт. |
|  |  | 2 | IDL кабель IDL cable для аппарата хирургического для коагуляции | IDL кабель IDL cable для аппарата хирургического для коагуляции Соединяет аппарат радиочастотной денервации и электроды. 4-х – Канальный. Посредством кабеля измеряется импеданс, стимуляция (чувствительная/двигательная). Абляция -Термическая абляция 80C° в течение 90 сек. Радиочастотная абляция - 42C ° в течение 120 сек. Диапазон измерения импеданса тканей -0-2000 Ом. Точность при измерении импеданса - ниже 100 Ом ± 30 Ом; выше 100 Ом ± 10%. Рабочий диапазон - 35 Ом <стимуляция <1600 Ом, 35 Ом <деструкция <1200 Ом. Диапазон измерения температуры тканей при деструкции - 4°C до 95°C; точность ± 2-4°C с 37° до 95°С; Диапазон измерения времени при деструкции - 0 до 999 сек. Частота при деструкции - - деструкция постоянным током - 1 МГц; точность ± 10% с апериодическим затуханием синусоида - пульсовой режим - 1 МГц, синус волны. Поддерживает работу нескольких электродов, одновременно в монополярном или биполярном режиме. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Соединительный кабель Connecting cable для аппарата хирургического для коагуляции | Соединительный кабель Connecting cable для аппарата хирургического для коагуляции Обеспечивает соединительное сопряжение между генератором и ковриком заземления. Длина кабеля 370 см. Соединяется с нейтральным электродом –коннектором. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Контейнер стерилизационный, облегченный Sterilization box, lightweight для аппарата хирургического для коагуляции | Контейнер стерилизационный, облегченный Sterilization box, lightweight для аппарата хирургического для коагуляции. Предназначен для стерилизации и хранения электродов монополярных. Состоит из: контейнера, крышки, силиконовый коврик. Материал изготовления – термостойкий пластик. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Электрод монополярный нитиноловый Мonopolar nitinol electrode, размером 100 мм для аппарата хирургического для коагуляции | Электрод монополярный нитиноловый Мonopolar nitinol electrode, размером 100 мм для аппарата хирургического для коагуляции Электроды 100 мм. Красные, изготовлены из нитинола (никель титановый сплав), который придает электродам сверх эластичность. Подаёт энергию к монополярной канюле и измеряет температуру на месте лечения. Длина Электродов для биполярной абляции без возвратного электрода – 100 мм. Длина кабеля 152 см. Соединяется с аппаратом радиочастотной денервации- металлическим самозащелкивающимся коннектором, количество пинов 6 шт. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Электрод монополярный нитиноловый Мonopolar nitinol electrode, размером 150 мм для аппарата хирургического для коагуляции | Электрод монополярный нитиноловый Мonopolar nitinol electrode, размером 150 мм для аппарата хирургического для коагуляции Электроды 150 мм- Желтые, изготовлены из нитинола (никель титановый сплав), который придает электродам сверх эластичность. Подаёт энергию к монополярной канюле и измеряет температуру на месте лечения. Длина Электродов для биполярной абляции без возвратного электрода – 150 мм. Длина кабеля 152 см. Соединяется с аппаратом радиочастотной денервации- металлическим самозащелкивающимся коннектором, количество пинов 6 шт. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Электрод пациента нейтральный самоклеющийся Selfadhesive neutral electrode, patient plate для аппарата хирургического для коагуляции (25 шт. в уп.) | Электрод пациента нейтральный самоклеющийся Selfadhesive neutral electrode, patient plate для аппарата хирургического для коагуляции (25 шт. в 1 уп). Коврик заземления (Нейтральный электрод). Используется только с конфигурацией монополярных электродов, коврик помещается плотно на тело пациента в близости к месту операции. Подключается через коннектор, синего цвета к соединительному кабелю Connecting cable. | 2 уп. |
|  |  | 2 | Канюля одноразовая, размером 22 G; 100 мм; 5,0 мм Cannula для аппарата хирургического для коагуляции | Канюля одноразовая, размером 22 G; 100 мм; 5,0 мм Cannula для аппарата хирургического для коагуляции (10шт-1уп). Обеспечивает целенаправленной энергией место проводимого лечения. Канюля прямая и длинной в 100 мм. Длина активного кончика канюли: 5.0 мм, диаметр 22 G. | 1 уп. |
|  |  | 3 | Канюля одноразовая, размером 22 G; 100 мм; 10,0 мм Cannula для аппарата хирургического для коагуляции | Канюля одноразовая, размером 22 G; 100 мм; 10,0 мм Cannula для аппарата хирургического для коагуляции (10шт-1уп) Канюля прямая и длинной в 100 мм. Длина активного кончика канюли: 10мм, диаметр 22 G. Вся канюля за исключением активного кончика покрыта силиконовым изолирующим покрытием для уменьшения повреждения тканей. Канюли одноразовые, расфасованы по 10 штук в упаковке. Канюли для биполярной абляции без возвратного электрода самозаземляющиеся. | 1 уп. |
|  |  | 4 | Канюля одноразовая, размером 22 G; 150 мм; 5,0 мм Cannula для аппарата хирургического для коагуляции | Канюля одноразовая, размером 22 G; 150 мм; 5,0 мм Cannula для аппарата хирургического для коагуляции (10шт -1уп) Обеспечивает целенаправленной энергией место проводимого лечения. Канюля прямая и длинной 150 мм. Длина активного кончика канюли: 5.0 мм, диаметр 22 G. Вся канюля за исключением активного кончика покрыта силиконовым изолирующим покрытием для уменьшения повреждения тканей. Канюли одноразовые, расфасованы по 10 штук в упаковке. Канюли для биполярной абляции без возвратного электрода самозаземляющиеся. Имеет цветовую маркировку для безошибочного определения диаметра. | 1 уп. |
|  |  | 5 | Канюля одноразовая, размером 20 G; 150 мм; 5,0 мм Cannula для аппарата хирургического для коагуляции | Канюля одноразовая, размером 20 G; 150 мм; 5,0 мм Cannula для аппарата хирургического для коагуляции (10шт -1уп) Обеспечивает целенаправленной энергией место проводимого лечения. Канюля прямая и длинной в 150 мм. Длина активного кончика канюли: 5.0 мм, диаметр 20 G. Вся канюля за исключением активного кончика покрыта силиконовым изолирующим покрытием для уменьшения повреждения тканей. Канюли одноразовые, расфасованы по 10 штук в упаковке. Канюли для биполярной абляции без возвратного электрода самозаземляющиеся. Имеет цветовую маркировку для безошибочного определения диаметра. | 1 уп. |
|  |  | 6 | Канюля одноразовая, размером 20 G; 150 мм; 10,0 мм Cannula для аппарата хирургического для коагуляции | Канюля одноразовая, размером 20 G; 150 мм; 10,0 мм Cannula для аппарата хирургического для коагуляции (10шт-1уп) Обеспечивает целенаправленной энергией место проводимого лечения. Канюля прямая и длинной в 15 0мм. Длина активного кончика канюли: 10 мм, диаметр 20 G. Вся канюля за исключением активного кончика покрыта силиконовым изолирующим покрытием для уменьшения повреждения тканей. Канюли одноразовые, расфасованы по 10 штук в упаковке. Канюли для биполярной абляции без возвратного электрода самозаземляющиеся. Имеет цветовую маркировку для безошибочного определения диаметра. | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия окружающей среды при транспортировке, хранении и эксплуатации Температура: 10°– 40°C Относительная влажность: 30–85 % (без образования конденсата) Электрическая сеть 220 Вт.50-60 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP адрес конечного потребителя согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

ЛОТ №5

Система водоподготовки

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система водоподготовки пермиата |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | ### МТ не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Система водоподготовки | 1. Бак входной воды - бак входной воды в установке обратного осмоса отделяет систему от водопровода с помощью воздушного зазора. 2. Поплавковый клапан в баке входной воды - поплавковый клапан регулирует уровень входной воды в баке. 3. Датчик уровня в баке входной воды - датчик уровня останавливает систему при падении уровня в баке, предотвращая тем самым работу насоса всухую. 4. Ячейка проводимости входной воды - проводимость входной воды непрерывно контролируется этой ячейкой проводимости. Это отображается по требованию на панели оператора. 5. Модуль главного насоса - модуль насоса состоит из армированного стеклопластикового корпуса, содержащего многокаскадный насос центрифужного типа. Оба его конца закрыты пластиковыми заглушками с кольцевыми уплотнителями. Модуль соединен с верхней и нижней рамами из нержавеющей стали через пластиковые наконечники с кольцевыми уплотнителями. 6. Модули обратного осмоса - модуль обратного осмоса состоит из армированного стеклопластикового корпуса, содержащем мембранные элементы. Оба его конца закрыты пластиковыми заглушками с кольцевыми уплотнителями. Модуль соединен с верхней и нижней рамами из нержавеющей стали через пластиковые наконечники с кольцевыми уплотнителями. 7. Ячейка проводимости чистой воды - проводимость чистой воды непрерывно контролируется и отображается на панели оператора. 8.Игольчатый клапан отраженного потока - этот ручной кран используется для установки требуемого отраженного потока направляемого в слив. Подробную информацию см. в разделе Сервис и обслуживание. 9. Измеритель отраженного потока - отраженный поток непрерывно контролируется магнитным датчиком потока и отображается по требованию на операторской панели. 10. Перепускной клапан в линии возврата чистой воды - этот клапан используется для установки желаемого давления в системе раздачи воды. 11. Перепускной клапан чистой воды - этот клапан открывается при слишком высоком давлении в линии чистой воды. 12. Игольчатый клапан рециркуляции отраженного потока - часть отраженного потока рециркулирует через входную часть главного насоса для увеличения скорости потока вдоль поверхности мембраны. 13. Выходной кран чистой воды - этот ручной кран закрыт во время очистки и дезинфекции для предотвращения попадания химикатов в систему раздачи воды. Он открыт во время обычной работы. 14. Кран слива чистой воды в канализацию - этот ручной кран открыт во время промывки. Чистая вода направляется в слив через воронку, расположенную на правой стороне системы. 15. Кран для рециркуляции очищающего и дезинфекционного растворов - этот ручной кран открывается во время первой части процедуры очистки и дезинфекции, делая возможной внутреннюю циркуляцию раствора. 16. Кран для слива в канализацию отраженного потока - этот кран открыт во время нормальной работы. Он закрывается вручную во время первой части процедуры очистки и дезинфекции, делая возможным циркуляцию раствора внутри системы. 17. Кожух - система закрыта стальными окрашенными панелями. Внутренние узлы доступны через три двери: по одной спереди, слева и справа. 18. Панель оператора - Панель оператора расположена на правой стороне установки WRO и используется для полной связи оператора с CWP 60. 19. Электрический шкаф управления установки WRO - Электрооборудование размещено в шкафу в верхней части правой стороны установки. Он содержит предохранители, реле тепловой защиты двигателя, платы электроники и программируемый контроллер. Для доступа (только обученного технического персонала) нужно отвернуть два фиксирующих винта. 20. Мембраны. Материал мембраны: тонкая композитная пленка из модифицированного полиамида. Форма мембраны: спиральная намотка рН-толерантность: 2-11. 21. Вход: ПВХ резьбовая муфта для трубы с наружным Ø 25 мм 22.Слив: ПВХ резьбовая муфта для трубы с наружным Ø 32 мм 23. Выход и возврат чистой воды: ПВХ резьбовая муфта для трубы с наружным Ø 25 мм | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Контроллер |  | 1 |
|  |  | 1 | Блок питания | AC220v-24DC | 1 |
|  |  | 1 | Блок управления |  | 1 |
|  |  | 2 | Контроллер проводимости |  | 1 |
|  |  | 1 | Кодировщик |  | 1 |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть 220/400В, мощность 2,8 кВт. Водоснабжение: постоянная подача 2 бар Канализация: отдельная диаметр 50мм. Площадь помещения: не менее 20 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. трапа. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 20 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в месяц. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - проведение химической дезинфекции - замене обратно осмотических мембран по состоянию проводимости |  |  |  |

ЛОТ №6

Манитор пациента (с измерением инвазивного давления)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента (с измерением инвазивного давления) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок монитора пациента |  | Характеристики: Возрастные группы пациентов - взрослые Тип монитора Моноблочный Интерфейс Русскоязычный, цветной Разъемы Сетевой RJ45 Подключение к центральной станции, другому монитору пациента для дистанционного наблюдения, ПК для обновления системы Дисплей Тип дисплея Цветной сенсорный ЖК Диагональ не менее 12,1 дюйм Разрешение не менее 800 х 600 Светодиодная подсветка дисплея Режимы просмотра Экран параметров Максимальное количество отображаемых кривых на экране параметров - 8 Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального просмотра Тренды цифровые и графические Минитренды. В режиме просмотра минитрендов кривые основных параметров и числовые значения также отображаются на экране Экран ОксиКРГ (oxyCRG) Режим больших цифр Режим просмотра данных других мониторов при объединении в локальную сеть. Максимальное количество подключенных мониторов - 9 Режимы работы Мониторинг Ночной режим Демонстрация Ожидание Управление монитором: Функциональные кнопки на передней панели - не менее 6 и поворотный переключатель. Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа, кнопки сворачиваются при отсутствии действий в течение 15 секунд Тревоги Уровни не менее 3: высокий, средний, низкий Типы тревог Звуковая, визуальная, текстовое сообщение, мигающая индикация параметров Автоматическая установка пределов тревог по измеренным параметрам для данного пациента Память Тренды, диапазоны не менее 120 часов (разрешение 1 минута) 4 часов (разрешение 5 с) 1 час (разрешение 1 с) События тревоги 100 событий тревоги с соответствующими кривыми длительностью 8 секунд НИАД не менее 1000 групп результатов измерения События аритмий 100 событий аритмии и соответствующих им кривых длительностью 8 секунд Развернутые кривые не менее 48 часов Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей Расчеты: Доз лекарственных препаратов и вывод на экран таблицы титрования Оксигенации Вентиляции Гемодинамики Функции почек Меню: Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном окне Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране Ручка для переноски Конструкция монитора Без вентилятора Мониторируемые параметры: ЭКГ 3, 5 каналов SpO2 Неинвазивное АД Инвазивное АД Температура ЭКГ Количество отведений 3, 5 Отведения I; II; III; avR; avL; avF; V Усиление х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто Скорость развертки, не менее 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с Анализ ЭКГ по 2 каналам Определение импульсов кардиостимулятора Амплитуда от ±2 до ±700 мВ Ширина от 0,1 до 2 мс Определение комплекса QRS Анализ сегмента ST с сохранением не менее 20 контрольных сегментов ST и наложением контрольных сегментов на текущие Определение летальных аритмий Анализ аритмий 23 типа Диапазон ST-сегмента от -2,0 мВ до 2.0 мВ Коэффициент подавления сигналов Режим диагностики: 90 дБ Режим мониторинга: 105 дБ Хирургический режим: 105 дБ Режим ST: 105 дБ Диапазон ЧСС Взрослые, не менее: от 15 до 300 уд/мин Дети/Новорожденные, не менее: от 15 до 350 уд/мин Погрешность ЧСС, не более ±1 уд/мин или ±1% Разрешение ЧСС, не более 1 уд/мин Характеристики измерения дыхания Метод Импедансный Отведение I или II по выбору пользователя Скорость развертки, не менее 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с Диапазон измерений, не менее: Взрослые, не менее: от 0 до 120 дых/мин Дети/Новорожденные, не менее: от 0 до150 дых/мин Разрешение 1 дых/мин Погрешность ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин) Время тревоги по апноэ 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с Характеристики измерения SpO2 Диапазон измерений, не менее 0 – 100% Разрешение 1% Погрешность ±3% (70-100%) Отображение значения индекса перфузии Диапазон ЧП, не менее 20 – 254 уд/мин Разрешение ЧП 1 уд/мин Погрешность ЧП ±3 уд/мин Характеристики измерения НИАД Метод Осциллометрический Режимы Ручной, автоматический, непрерывный Измеряемые параметры Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса Длительность цикла в непрерывном режиме 5 минут Интервалы измерений в автоматическом режиме 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 мин Диапазон измерения систолического давления Взрослые: от 40 до 270 мм рт. ст. Дети: от 40 до 200 мм рт. ст. Новорожденные: от 40 до 135 мм рт. ст. Диапазон измерения диастолического давления Взрослые: от 10 до 210 мм рт. ст. Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. Диапазон среднего давления Взрослые: от 20 до 230 мм рт. ст. Дети: от 20 до 165 мм рт. ст. Новорожденные: от 20 до 110 мм рт. ст. Разрешение 1 мм рт.ст. Погрешность Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. Максимальная средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. Единицы измерения мм рт.ст., кПа Диапазон начального давления накачивания манжеты Взрослые: от 80 до 280 Дети: от 80 до 210 Новорожденные: от 60 до 140 Программная защита от избыточного давления Максимальное время измерения давления Взрослые/дети: 180 с Новорожденные: 90 с Диапазон ЧП От 40 до 240 уд./мин Характеристики измерения ИАД Метод Прямое инвазивное измерение Количество каналов измерения 2 Функция наложения кривых ИАД друг на друга Диапазон измерений -50 – 300 мм рт.ст. Разрешение 1 мм рт.ст. Погрешность ± 2 % или ± 1 мм рт. ст., большее из значений Отображение на экране монитора Систолическое, диастолическое, среднее давление и кривая для каждого вида давления Чувствительность датчика 5 мкВ/В/мм рт. ст. Импеданс 300 - 3000 Ом Расчет измерения пульсового давления Диапазон ЧП От 25 до 350 уд./мин Характеристики измерения температуры Метод Термическое сопротивление Количество каналов измерения 2 Диапазон измерений, не менее 0 – 50 оС Разрешение, не менее 0,1 оС Погрешность ±0,1 оС Кол-во каналов 2 Параметры Т1; Т2; Δ Т Единицы измерения оС, F | 1 компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Литий-ионная батарея, стандартной мощности | Тип: Литий-ионный Ёмкость аккумулятора 2600 mAh Время работы от аккумулятора не менее 2 часа (при SpO2, НИАД каждые 15 мин) | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Модуль инвазивного давления | 2 – канальный, встроенный | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Набор для инвазивного измерения АД | Набор для инвазивного измерения давления крови. Включает в себя соединительный кабель (1 шт.) и одноразовые IBP трансдюссеры (5 шт.) | 1 набор |
|  |  | 4 |  | ЭКГ-кабель на 5 отведений, в наборе с проводами и электродами, для взрослых, тип зажим, IEC | Кабель электрокардиограммы. Количество отведений – 5. Тип соединения с электродами – зажим. Длина от 1 до 1,4 м. | 1 шт. |
|  |  | 5 |  | Кабель удлинительный для SpO2 датчика, 7ми-контактный | Кабель для соединения Датчика пульсоксиметрии (SpO2) с монитором пациента. Количество контактов – 7. Соединение с датчиком – штекером с защитной крышкой. | 1 шт. |
|  |  | 6 |  | Датчик SpO2 F c кабелем, для взрослых | Сенсор для измерения насыщения кислородом артериальной крови. Многоразовый, предназначен для использования у взрослых и детей. Крепление на палец. Соединятся с монитором через удлинительный кабель. | 1 шт. |
|  |  | 7 |  | Трубка НИАД с коннектором, длина 3м, для взрослых\детей | Шланг, предназначенный для соединения манжеты пациента с монитором. Длина 3м. Для использования с манжетами для новорожденных. | 1 шт. |
|  |  | 8 |  | Манжета НИАД многоразовая, с коннектором, для взрослых, размер: 25-35см | Манжета измерения артериального давления неинвазивным методом. Для взрослых. Окружность конечности – 25 – 35 см Ширина – 13,1 см. Соединение со шлангом через металлический штекер. | 1 шт. |
|  |  | 9 |  | Датчик температурный многоразовый 2х-контактный для взрослых, накожный | Датчик для измерения температуры пациента. Многоразовый, для использования у взрослых пациентов. Размещение датчика накожное. Прямое соединение с монитором. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 1 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

ЛОТ №7

Манитор пациента

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок монитора пациента |  | Характеристики: Возрастные группы пациентов - взрослые Тип монитора Моноблочный Интерфейс Русскоязычный, цветной Разъемы Сетевой RJ45 Подключение к центральной станции, другому монитору пациента для дистанционного наблюдения, ПК для обновления системы Дисплей Тип дисплея Цветной сенсорный ЖК Диагональ не менее 10,4 дюйм Разрешение не менее 800 х 600 Светодиодная подсветка дисплея Режимы просмотра Экран параметров Максимальное количество отображаемых кривых на экране параметров - 8 Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального просмотра Тренды цифровые и графические Минитренды. В режиме просмотра минитрендов кривые основных параметров и числовые значения также отображаются на экране Экран ОксиКРГ (oxyCRG) Режим больших цифр Режим просмотра данных других мониторов при объединении в локальную сеть. Максимальное количество подключенных мониторов - 9 Режимы работы Мониторинг Ночной режим Демонстрация Ожидание Управление монитором: Функциональные кнопки на передней панели - не менее 6 и поворотный переключатель. Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа, кнопки сворачиваются при отсутствии действий в течение 15 секунд Тревоги Уровни не менее 3: высокий, средний, низкий Типы тревог Звуковая, визуальная, текстовое сообщение, мигающая индикация параметров Автоматическая установка пределов тревог по измеренным параметрам для данного пациента Память Тренды, диапазоны не менее 120 часов (разрешение 1 минута) 4 часов (разрешение 5 с) 1 час (разрешение 1 с) События тревоги 100 событий тревоги с соответствующими кривыми длительностью 8 секунд НИАД не менее 1000 групп результатов измерения События аритмий 100 событий аритмии и соответствующих им кривых длительностью 8 секунд Развернутые кривые не менее 48 часов Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей Расчеты: Доз лекарственных препаратов и вывод на экран таблицы титрования Оксигенации Вентиляции Гемодинамики Функции почек Меню: Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном окне Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране Ручка для переноски Конструкция монитора Без вентилятора Мониторируемые параметры: ЭКГ 3, 5 каналов SpO2 Неинвазивное АД Температура ЭКГ Количество отведений 3, 5 Отведения I; II; III; avR; avL; avF; V Усиление х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто Скорость развертки, не менее 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с Анализ ЭКГ по 2 каналам Определение импульсов кардиостимулятора Амплитуда от ±2 до ±700 мВ Ширина от 0,1 до 2 мс Определение комплекса QRS Анализ сегмента ST с сохранением не менее 20 контрольных сегментов ST и наложением контрольных сегментов на текущие Определение летальных аритмий Анализ аритмий 23 типа Диапазон ST-сегмента от -2,0 мВ до 2.0 мВ Коэффициент подавления сигналов Режим диагностики: 90 дБ Режим мониторинга: 105 дБ Хирургический режим: 105 дБ Режим ST: 105 дБ Диапазон ЧСС Взрослые, не менее: от 15 до 300 уд/мин Дети/Новорожденные, не менее: от 15 до 350 уд/мин Погрешность ЧСС, не более ±1 уд/мин или ±1% Разрешение ЧСС, не более 1 уд/мин Характеристики измерения дыхания Метод Импедансный Отведение I или II по выбору пользователя Скорость развертки, не менее 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с Диапазон измерений, не менее: Взрослые, не менее: от 0 до 120 дых/мин Дети/Новорожденные, не менее: от 0 до150 дых/мин Разрешение 1 дых/мин Погрешность ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин) Время тревоги по апноэ 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с Характеристики измерения SpO2 Диапазон измерений, не менее 0 – 100% Разрешение 1% Погрешность ±3% (70-100%) Отображение значения индекса перфузии Диапазон ЧП, не менее 20 – 254 уд/мин Разрешение ЧП 1 уд/мин Погрешность ЧП ±3 уд/мин Характеристики измерения НИАД Метод Осциллометрический Режимы Ручной, автоматический, непрерывный Измеряемые параметры Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса Длительность цикла в непрерывном режиме 5 минут Интервалы измерений в автоматическом режиме 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 мин Диапазон измерения систолического давления Взрослые: от 40 до 270 мм рт. ст. Дети: от 40 до 200 мм рт. ст. Новорожденные: от 40 до 135 мм рт. ст. Диапазон измерения диастолического давления Взрослые: от 10 до 210 мм рт. ст. Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. Диапазон среднего давления Взрослые: от 20 до 230 мм рт. ст. Дети: от 20 до 165 мм рт. ст. Новорожденные: от 20 до 110 мм рт. ст. Разрешение 1 мм рт.ст. Погрешность Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. Максимальная средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. Единицы измерения мм рт.ст., кПа Диапазон начального давления накачивания манжеты Взрослые: от 80 до 280 Дети: от 80 до 210 Новорожденные: от 60 до 140 Программная защита от избыточного давления Максимальное время измерения давления Взрослые/дети: 180 с Новорожденные: 90 с Диапазон ЧП От 40 до 240 уд./мин Характеристики измерения температуры Метод Термическое сопротивление Количество каналов измерения 2 Диапазон измерений, не менее 0 – 50 оС Разрешение, не менее 0,1 оС Погрешность ±0,1 оС Кол-во каналов 2 Параметры Т1; Т2; Δ Т Единицы измерения оС, F | 1 компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Литий-ионная батарея, стандартной мощности | Тип: Литий-ионный Ёмкость аккумулятора 2600 mAh Время работы от аккумулятора не менее 2 часа (при SpO2, НИАД каждые 15 мин) | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | ЭКГ-кабель на 5 отведений, в наборе с проводами и электродами, для взрослых, тип зажим, IEC | Кабель электрокардиограммы. Количество отведений – 5. Тип соединения с электродами – зажим. Длина от 1 до 1,4 м. | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Кабель удлинительный для SpO2 датчика, 7ми-контактный | Кабель для соединения Датчика пульсоксиметрии (SpO2) с монитором пациента. Количество контактов – 7. Соединение с датчиком – штекером с защитной крышкой. | 1 шт. |
|  |  | 4 |  | Датчик SpO2 F c кабелем, для взрослых | Сенсор для измерения насыщения кислородом артериальной крови. Многоразовый, предназначен для использования у взрослых и детей. Крепление на палец. Соединятся с монитором через удлинительный кабель. | 1 шт. |
|  |  | 5 |  | Трубка НИАД с коннектором, длина 3м, для взрослых\детей | Шланг, предназначенный для соединения манжеты пациента с монитором. Длина 3м. Для использования с манжетами для новорожденных. | 1 шт. |
|  |  | 6 |  | Манжета НИАД многоразовая, с коннектором, для взрослых, размер: 25-35см | Манжета измерения артериального давления неинвазивным методом. Для взрослых. Окружность конечности – 25 – 35 см Ширина – 13,1 см. Соединение со шлангом через металлический штекер. | 1 шт. |
|  |  | 7 |  | Датчик температурный многоразовый 2х-контактный для взрослых, накожный | Датчик для измерения температуры пациента. Многоразовый, для использования у взрослых пациентов. Размещение датчика накожное. Прямое соединение с монитором. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 1 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 20 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

ЛОТ №8

Шприцевой насос

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Шприцевой насос |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок Шприцевого насоса |  | Габариты, не более 330x126x110мм. Объем шприца, не менее 5,10, 20,30,50 или 60 мл. Инфузионный режим не менее 3-х режимов: «Скорость», «Время» и «Масса тела». Скорость потока, диапазоны не менее шприц объемом 5 мл — (0,1-150) мл/ч, шприц объемом 10мл — (0,1-300) мл/ч, шприц объемом 20 мл — (0,1-600) мл/ч, шприц объемом 30 мл — (0,1-900) мл/ч, шприц объемом 50 или 60 мл — (0,1-1500) мл/ч. Суммарный объем, не менее 0,1-9999 мл с шагом не более 0,1 мл. Заданный объем инфузии (VTBI), не менее 0,1-9999 мл с шагом не более 0,1 мл. Шаг: 0,1-999,9 мл/ч — шаг не более 0,1 мл/ч, 1000-1500 мл/ч — шаг не более 1 мл/ч. Точность: скорость потока >1 мл/ч — точность не хуже <± 2 %, скорость потока <1 мл/ч — точность не хуже <± 3 %. Скорость в режиме открытой вены (KVO), диапазон не менее 0,1-5,0 мл/ч с возможностью регулировки. Скорость подачи болюса и продувки, не менее 0,10-1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца). Закупорка, диапазоны не менее: низкий уровень — 300 ± 75 мм рт. ст. (40 кПа), средний уровень — 525 ± 75 мм рт. ст. (70 кПа), высокий уровень — 900 ±135мм рт. ст. (120 кПа). Экран: Монохромный ЖК-экран с диагональю не менее 3,0 дюйма, разрешение не менее 240 х 128 пикс. Титрирование - Да. Блокировка клавиатуры - Да. Пауза - Да. Автоматическое распознавание объема шприца - Да. Система самодиагностики - Да. Конфигурация по последним параметрам - Да. Библиотека препаратов: не менее 200 препаратов. Журнал событий: не менее 1500 событий. Вес не более1,8кг (вместе с зажимом). Рукоятка - Включена. Крепление - Стандартное — на вертикальном кронштейне. Интенсивность сигнала не менее 1-8 уровней с возможностью выбора. Заданный тип шприца не менее 8 типов и возможность использования местных конфигураций. Язык: не менее 10 языков, включая английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, русский, турецкий, французский и чешский. Сигнализация: Заданный объем инфузии выполнен, Заданный объем инфузии почти выполнен, Окончание режима KVO, Шприц пуст, Шприц почти пуст, Шприц отключен, Закупорка, Системная ошибка, Отклонения в работе системы, Низкий заряд аккумулятора, Разрядка аккумулятора, Напоминание, Отключение от источника питания переменного тока, Режим ожидания. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Аккумуляторная батарея | Тип аккумулятора Литиевый Время работы от аккумулятора – не менее 6 ч при скорости потока в 5 мл/ч Время зарядки не более 5 ч | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Зажим | Стандартный зажим на вертикальное крепление к стойке | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 1 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 20 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

ЛОТ №9

Функциональные кровати

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская функциональная |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средству измерения. |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Кровать медицинская | Универсальная многофункциональная кровать с электрической регулировкой высоты, электрической регулировкой секций ложа и угла наклона Тренделенбург /антиТренделенбург. Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати должна быть установлена на 4 антистатических колеса с резиновым покрытием диам. не менее 150 мм с трехпозиционной центральной системой блокировки колес с не менее чем 2-х углов кровати и функцией предупреждения о разблокированных колесах со звуковой сигнализацией. Количество секций ложа кровати, не менее 3. Подвижных секций ложа кровати, не менее 3. Секции кровати имеют съемные пластиковые сегменты в количестве, не менее 8 шт., устойчивых к мытью и дезинфекции, а также держатели ремней для фиксации пациента. На ложе кровати должны быть расположены фиксирующие ограничители для удержания матраца от соскальзывания, не менее 4 шт. В углах головной и ножной секций ложа кровати расположены установочные отверстия для инфузионной стойки или устройства для приподнятия пациента. Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные амортизаторы диам. не менее 100 мм, изготовленные из пластикового материала, не оставляющего следов. Кровать должна иметь съемные с фиксаторами взаимозаменяемые головной и ножной торцы из цельнолитого ABS пластика со вставками из HPL пластика. Конструкция торцов кровати должна быть легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, и при снятии торцов на каркасе кровати не остается никаких элементов торцов. Для каждой из спинок кровати должны быть предусмотрены по не менее чем 2 фиксатора для их надежной фиксации в процессе транспортировки. Спинки должны устанавливаться на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. На раме кровати должны быть закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения, не менее 2 штук с каждой стороны. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS пластика со встроенными двухсторонними пультами управления, встроенными угломерами спинной секции и положения Тренделенбург/антиТренделенбург, и встроенными доводчиками, обеспечивающими строго вертикальное опускание, а также могут быть использованы для помощи пациенту при вставании с кровати. Высота боковых ограждений должна быть, не менее 375 мм, что позволяет использовать матрасы с разной толщиной – от 14 до 15 см. Пульты управления в боковых ограждениях должны выполнять следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическую регулировку положения, регулировку высоты, активируемую функцию безопасности регулировок. Расстояние между боковыми ограждениями должно быть, не более 40 мм. Кровать должна обеспечивать: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением, не более 395 мм и верхним положением, не менее 760 мм, электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург) в пределах, не хуже +-16°, электрическую регулировку секции спины в пределах, не хуже 0° - 70°, электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах, не хуже 0° - 30°, механическую регулировку секции голени с помощью растомата в пределах, не хуже 0° - 20°. Кровать должна быть оснащена индикатором с подсветкой для отображения достижения крайнего нижнего положения кровати. Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением, не менее 160 мм. Кровать должна позволять проводить как электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с помощью ручек в ножной части) сердечно-легочную реанимацию с амортизированием спинной секции при ее активации. Для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных кровать должна обладать встроенной функцией увеличения длины ложа, не менее 150 мм. В комплектацию кровати должна входить дистанционный (проводной) контрольный пульт управления с функциями: активация для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), CPR для реанимационного положения, кардиологического кресла. Переход кровати в положение «кардиологического кресла» с электрическим приводом, должен происходить с помощью одной кнопкой, без необходимости перемещения пациента. Переход в положение «кардиологического кресла» должен осуществляться при любой высоте ложа кровати. Вместе с данной функцией должна быть предусмотрена возможность возврата ложа кровати в горизонтальное положение и одновременного опускания до минимальной высоты, управляемые одной кнопкой. Панель управления в боковом ограждении должна иметь кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцию отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходит в «спящий» режим через не более чем 3 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда должен раздаваться предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции. Кабель питания кровати должен быть яркого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и креплением к кровати. При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, в кровати должно быть предусмотрено подключение через равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату. Кровать должна быть оснащена рельсом для аксессуаров с крючками длинной не менее 500 мм – 2 шт. Рельс должен быть предназначен для размещения медицинских устройств и других принадлежностей. Кровать должна быть оснащена держателями ремней для фиксации пациента. Кровать должна быть оснащена выдвижной полкой для постельного белья. Максимальная допустимая рабочая нагрузка должна быть, не менее 250 кг. Максимальный вес пациента должен быть, не менее 185 кг. Вес кровати с аксессуарами должен быть, не более 135 кг. Внутренние габариты (ложе кровати) должны быть, не менее 2000 мм x 900 мм. Наружные габариты без удлинения должны быть, не более 2185 мм x 995 мм. Подъездной просвет должен быть, не менее 185 мм. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Инфузионная стойка | Инфузионная стойка с крючками для крепления аксессуаров | 1 шт |
|  |  | 2 | Дуга для приподнятия пациента | Устройство для приподнятия пациента с трапецией регулируемой. Для поддержания самостоятельности и мобильности пациента. | 1 шт |
|  |  | 3 | Матрац противопролежневый | наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости (профилирование в центральной и боковых зонах) в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента. Размеры: не менее 200 x 90 x 14 см | 1 шт |
|  |  | 4 | Трапеция для дуги для приподнятия пациента | Выполнено из пластика. Оснащена регулирующим ремнем. | 1 штука |
|  |  | 5 | Полка выдвижная для постельного белья | Полка для постельного белья выполнена из металлического профиля. Оснащена выдвижным механизмом, полностью скрывающим полку под основанием кровати, не ограничивая доступ медицинского персонала к пациенту. Полка 2-х секционная. | 1 штука |
|  |  | 6 | Панель управления дистанционная для персонала | Панель управления предназначена для быстрой и удобной настройки необходимого положения кровати. Панель оснащена функциями: активация для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), CPR для реанимационного положения, кардиологического кресла. | 1 штука |
|  |  | 7 | Рельс для принадлежностей | Выполнен из металлического профиля. Предназначен для установки дополнительных аксессуаров и принадлежностей. | 2 штуки |
|  |  | 8 | Блок резервного питания | Предназначен для обеспечение бесперебойного функционирования кровати при отключении электропитания и во время транспортировки пациента | 1 штука |
|  |  | 9 | Пульт управления встроенный | Пульты управления встроенные выполняют следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическую регулировку положения, регулировку высоты, активируемую функцию безопасности регулировок. | 2 штуки |
|  |  | 10 | Блок резервного питания | Предназначен для обеспечение бесперебойного функционирования кровати при отключении электропитания и во время транспортировки пациента | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Входное напряжение ~230 В, 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность макс. 1,6 A, 370 ВА |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

ЛОТ №10

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава в комплекте

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей в вариантах исполнения с принадлежностями |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится. |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей в вариантах исполнения: с принадлежностями, для реабилитации плечевого сустава | Аппарат предназначен для реабилитации пациентов, лечения повреждений, заболеваний и послеоперационных состояний плечевого сустава методом непрерывной пассивной разработки. Аппарат обеспечивает продолжительный режим работы. Стационарное кресло на транспортировочных колесиках с подлокотником ,для левой/правой здоровой конечности и с переустанавливающимся (лево/право) исполнительным механизмом разработки плечевого сустава, с возможностью выбора амплитуды и скорости движения. Количество моторов-2шт. Возможность как одновременной, так и изолированной работы моторов Выбор правой и левой конечности Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей В состав исполнительного механизма разработки плечевого сустава входит специальное дополнительное устройство махов рукой, позволяющее проводить процедуру разработки плечевого сустава с выпрямленной в локте рукой махами вперед или вбок пациентам ростом менее 165 см Многоуровневый программируемый пульт управления с функцией паузы любой клавишей и памятью индивидуальных настроек на 256 пациентов (Индивидуальные USB-Flash карты – по отдельному заказу) Аппарат обеспечивает следующий объем пассивных движений: Сгибание/Разгибание в локтевом суставе (ручная настройка)- 60°-90°-180° приведение/отведение (ручная настройка)- 0°-120° элевация-175°-30° ротация (наружная/внутренняя)- 90°-0°-90° Диапазоны настроек (мин/макс), см: - настройка высоты (от сиденья до лотка плеча) 33-71 - длина предплечья 28-47 - длина плеча -19-33 Максимальная нагрузка на исполнительный механизм аппарата, кг -9 Функции, программируемые с ручного пульта: Регулировка паузы сгибания/разгибания (пронации/супинации) Регулировка угла сгибания Регулировка угла разгибания Регулировка угла пронации Регулировка угла супинации Задание времени процедуры Задание времени паузы Диапазон настройки паузы с шагом 1секунда (Минимальное значение диапазона не менее 0 максимальное значение диапазона не более 1 мин) Задание времени процедуры. Непрерывная работа Диапазон настройки таймера(От 1 мин до 24 час с шагом 1 минута (при коротком нажатии кнопки) От 1 мин до 24 час с шагом 5 минут (при длительном удержании кнопки)) Регулировка скорости элевации/ротации Скорость работы моторов (настраивается отдельно для каждого мотора): -минимальная-30°/мин -максимальная-210°/мин Шаг регулировка скорости (Шаг настройки скорости не более 1% в интервале от 5% (30º/мин) до 100% (210º/мин)) Программа разогрева (постепенное увеличение диапазона движения, начиная с усредненного положения настроенных предельных значений вытяжения и сгибания) Функция удлинения вытяжения (обеспечивает мягкое растягивание сустава в направлении вытяжения) Функция удлинения сгибания (обеспечивает мягкое растягивание сустава в направлении сгибания) Режим тренировки, обеспечивающий комбинацию различных программ в один прием Режим Comfort, обеспечивающий медленное увеличение диапазона движений до максимально запрограммированных значений вытяжения и сгибания Функция нового пациента Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов, блокады суставов и пр. Диапазон регулировки реверса на нагрузку для безопасности пациента(От 1% до 100% *(На уровне 1% очень малое сопротивление активирует реверс аппарата; на уровне 99% необходимо значительное сопротивление для запуска реверс, при 100% функция реверса отключается)) Функция транспортной настройки для перемещения исполнительного механизма в положение, удобное для упаковки и транспортировки аппарата Функция «домашнее положение» (аппарат переходит в исходное положение для выполнения механической регулировки) Общее время терапии, общая сумма сессий терапии Функция экстренной остановки аппарата при нажатии любой клавиши Функция записи индивидуальных настроек пациента в память аппарата Функция записи индивидуальных настроек пациента в индивидуальную USB Flash карту Специальное меню для сервисного обслуживания Минимальный рост пациента, см. Не менее 120 см Максимальный рост пациента, см. Не более 200 см Масса, не более 40 кг Габариты, не более 750х850х1100мм. Напряжение питающей сети 220±10%, В Номинальное значение частоты питающей сети 50 Гц Потребляемая мощность, не более 150 Вт Используемые материалы -Высококачественная легированная сталь, Искусственная кожа, Каучук, Пластики ABC, POM, POM-C Комплектация: Исполнительный механизм разработки плечевого сустава Кресло аппарата мобильное Блок электроники Ручной пульт управления Подлокотник Лоток для предплечья с ременным фиксатором Лоток для локтя Фиксатор-11 шт. Ограничитель плеча Плавкий предохранитель 5А-2 шт. Индивидуальная Flash-карта пациента* |  | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Индивидуальная карта пациента* | Сохранение на личную USB-Flash карту пациента. Данный способ более удобный и надежный, т.к. позволяет длительно хранить информацию в личном деле пациента без опасности случайной потери данных. | 1 штука |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Нет |  |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Эксплуатация Аппарата должна осуществляться в условиях УХЛ климата категории раз-мещения 4.2 по ГОСТ 15150/ГОСТ 15543.1, при температуре окружающей среды от плюс 10 до плюс 40 °С, относительной влажности не выше от 30% до 75% (без образования конденсата), измеренной при температуре плюс 25 °С. Допустимое атмосферное давление – от 86 кПа до 106,7 кПа. Высота над уровнем моря – не более 2 000 м. Тип атмосферы по содержанию коррозионных агентов - I по ГОСТ 15150. Допустимые условия эксплуатации в части внешних механических воздействий - по группе изделий 2 ГОСТ Р 50444 (включая вибро- и ударопрочность, устойчивость к падению и к грубому обращению). |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2011) | DDP |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 4 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. |  |  |  |  |
|  | Калибровка МТ | 1 раз в год. |  |  |  |  |
| 8 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники. |  |  |  |  |

ЛОТ №11

Комплекс «Электроретинограф»

| № | Наименование | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс «Электроретинограф» | Общие требования Комплекс «Электроретинограф» предназначен для реализации электрофизиологических методов исследования зрительной системы: - проведения исследования различных каналов зрительной системы и изучения механизмов нарушения зрительных функций при заболеваниях органа зрения различного генеза, - диагностики зрительного утомления и интоксикации организма промышленными ядами, в том числе и в зоне экологических катастроф, - определения локализации процесса в различных слоях сетчатки, зрительном нерве и в вышележащих отделах зрительной системы при побочных действиях лекарственных препаратов, - осуществления ранней диагностики заболеваний, - прогнозирования восстановления зрительных функцийпод влиянием консервативного и хирургического лечения и в процессе реабилитации. Комплектация комплекса аппаратно-программной регистрации вызванных зрительных потенциалов «ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФ»: - Усилитель (2-кан.ЭРГ + 4 кан. ЗВП) - ЭРГ-стимуляторы - Фотостимуляторы - Паттерн-стимулятор - Экран световой адаптации - Система создания разрежения - Комплект линз и крючковых электродов - ПО «Электроретинограф» - ИБП - Рабочая станция (системный блок/монитор/принтер лазерный/клавиатура/мышь). Области применения «Электроретинографа»: - Офтальмология - Нейроофтальмология - Нейрохирургия - Неврология - Терапия. Комплекс также может быть использован в эндокринологии, гематологии, токсикологии, педиатрии. Стандартные типы исследования: - скотопическая ЭРГ, - общая (максимальная, ганцфельд (общая) ЭРГ), - фотопическая ЭРГ, - осцилляторные потенциалы, - фликер ЭРГ. Методы ЭРГ исследования, (используются для получения дополнительной информации о функциональном состоянии сетчатки): - макулярная ЭРГ, - мультифокальная ЭРГ, - паттерн ЭРГ, - ЭРГ, зависимость от интенсивности стимулирующего света, - ЭРГ на длительный стимул( on/оff ЭРГ), - ранние рецепторные потенциалы, - порог скотопического ответа, - текущая ЭРГ, - ЭРГ на сдвоенные стимулы, - хроматическая ЭРГ, включающая S-колбочковый ответ. ### Технические характеристики: - Дружественный интуитивно понятный и легко настраиваемый интерфейс программного обеспечения, который позволяет пользователю проводить исследование, анализ данных, настройку методик и внешнего вида программы под свои задачи. - Регистрация ЗВП в соответствии со стандартом ISCEV: – количество регистрируемых отведений ВП -6 (OZ, O1, O2, O3, O4) – возможность одновременной регистрации ЗВП по 4-м каналам и ЭРГ по 2-м каналам (ретино-кортикальное время) – фотостимуляция – паттерн-стимуляция - Возможность управления режимом фотостимуляции(частота повторения, длительность, яркость стимула). - Возможность управление режимом локальной светодиодной стимуляции(частота повторения, длительность, яркость стимула). - Большое количество готовых к использованию методик исследования, а также широкие возможности для формирования собственных. - Автоматизированный анализ обследования и формирование медицинского заключения. - Автоматизированное ведение базы данных пациент-исследование. - Широкие возможности вариации записи ЭРГ.По умолчанию запись производится по стандартам Международного общества клинических электрофизиологов зрения, но настройки программы могут быть легко изменены в зависимости от особенностей метода исследования. - Возможность регистрации ЭРГ при различных настройках блока артефактов. - Удобные средства для печати отчетов исследований. Отчёт исследования экспортируется в текстовом редакторе, что позволяет использовать все его инструменты для настройки формы и вида представления, экспорта данных в другие форматы и другое. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 4 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Срок поставки-50 календарных дней со дня заключения договора |

ЛОТ №12

Стол операционный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок операционного стола |  | Стол операционный универсальный предназначен для проведения широкого спектра хирургических операций (на грудной клетке, органах брюшной полости, сосудистой хирургии гинекологических, проктологических, ортопедических, нейрохирургических, лор-офтальмологических, урологических) – наличие. Возможность работы, как от сети, так и от аккумуляторов (при наличии опции): заряд батарей должен обеспечивать эксплуатацию стола в течение не менее недели, не менее 50-80 операций – наличие. Аккумуляторы не должны иметь эффекта "памяти" и могут подзаряжаться в любое время непосредственно от сети переменного тока 220 В при помощи стандартного сетевого кабеля – наличие. Питание 220 В, 50Гц. Основание колонны должно быть закрыто корпусом из хромоникелевой стали – наличие. Фиксация стола должна осуществляться при помощи педали, расположенной на основании стола – наличие. Фиксация стола осуществляется на специальные выдвижные опоры – наличие. Столешница должна иметь специальные направляющие рельсы для возможности размещения рентгеновских кассет вдоль всей длины столешницы – наличие. Система быстрого соединения и фиксации секций без винтовых крепежей – наличие. Количество секций, не менее 5 секций. Привод – Электрогидравлический. Резервная панель управления, расположенная на основании операционного стола в его головной части – наличие. Возможность управления столом с помощью проводного пульта дистанционного управления. Возможность одновременного использования 2-х кабельных пультов управления (ножного и ручного) – наличие. Регулировка с помощью ручного пульта или с дублирующей панели на основании операционного стола в его головной части – наличие. Функциональные клавиши ножного пульта управления: Регулировка стола по высоте; Регулировка положения Тределенбург/ Антитределенбург – наличие; Латеральные наклоны секций – наличие. Приведение столешницы в горизонтальное положение путем нажатия одной кнопки – наличие. Приведения столешницы в положение сгибание/разгибание путем нажатия одной кнопки – наличие. Пульт управления стола кроме стандартных функций должен иметь следующие специальные функции: 0-позиция, предустановленные программируемые позиции и т.д. – наличие. Матрац на столе съемный, на весь стол, соответствует секциям, ультразвуковая бесшовная сварка – наличие. Материал матраца - специальный двухслойный матрац: один слой из вязко-эластичного синтетического материала с эффектом памяти, второй слой - упругое основание из этилен-пропилен-диенмономера – наличие. Толщина матраца, не менее 75 мм. Специальные воздушные клапаны – наличие. Рентгенопрозрачная поверхность на всех секциях – наличие. Устанавливаемые дополнительные принадлежности должны обеспечивать перемещение рабочей поверхности по углу поворота, углу вращения, углу наклона и регулировку по высоте для обеспечения оптимального позиционирования пациента – наличие. Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной – наличие. Система безопасности от соскальзывания и падения дополнительных принадлежностей с боковых рельсов - стопоры на боковых рельсах, препятствующие соскальзыванию и падению креплений дополнительных принадлежностей – наличие. Продольный сдвиг столешницы – наличие. Почечный валик – наличие. Габаритные размеры: Грузоподъемность, не менее 185 кг. Длина стола (включая головную и ножную секции), не менее 2060 мм. Ширина стола, не менее 590 мм. Ширина стола без боковых рельсов, не более 520 мм. Диаметр встроенных колес, не более 80 мм. Вес стола, не менее 285 кг. Технические характеристики электрогидравлических регулировок: Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца), не более 720 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца), не менее 1070 мм. Положение Тренделенбург/анти-Тренделенбург, не менее +30/-30°. Боковые наклоны столешницы, не менее +25/-25°. Наклон спинной секции вверх/вниз, не менее +80/-40°. Положение сгибания, не менее 220°. Положение сгибания - угол наклона ножных секций, не менее 20°. Положение сгибания - угол наклона спинной и головной секций, не менее 20°. Положение разгибания, не менее 110°. Положение разгибание - угол подъема ножных секций, не менее 25°. Положение сгибания - угол подъема спинной и головной секций, не менее 45°. Потребляемая мощность, не более 400 Вт. Технические характеристики механических регулировок: Наклон головной секции вверх/вниз, не менее+45/-90°. Раздельная ножная секция вверх/ вниз/в стороны, не менее +20/-90°. Раздельная ножная секция в стороны, не менее 180°. |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Ручной пульт управления | Пульт для управления операционным столом | 1 шт. |  |
|  |  | 2 |  | Анестезиологический экран | Дуга для анестезиоголога, с зажимом для фиксации, Д х Ш х В- 680х590х90 мм, вес 1,5 кг | 1 шт. |  |
|  |  | 3 |  | Опора для руки | с функциями подъема, опускания и поворота, с матрацем и двумя фиксирующими ремнями, в комплекте с универсальным зажимом с круглым сечением, Д х Ш х В - 550х140х140 мм, вес 2,1 кг. | 2 шт. |  |
|  |  | 4 |  | Ремень для фиксации пациента | Ремень для фиксации пациента | 1 шт. |  |
|  |  | 5 |  | Инфузионная стойка | Стойка для крепления на ней инфузионных растворов | 1 шт. |  |
|  |  | 6 |  | Большой боковой упор | с зажимом и подушкой, Д х Ш х В - 400х360х90 мм, вес 2,3 кг. | 1 шт. |  |
|  |  | 7 |  | Малый боковой упор | с зажимом и подушкой, Д х Ш х В - 370х340х90 мм, вес 1,8 кг. | 1 шт. |  |
|  |  | 8 |  | Опора для ноги | типа "Гоппель" с универсальным зажимом с квадратным сечением | 2 шт. |  |
|  |  | 9 |  | Столик для операций на руке | Дополнительный столик к операционному столу | 1 шт. |  |
|  |  | 10 |  | Приставка для ортопедии и травматологии. | Включает в себя: адаптер, тазовую секцию, опорный шест для шейки бедра с цилиндрической подушечкой, длинную удлинительную штангу, короткую удлинительную штангу, держатель стопы, ортопедический ботинок, винтовое вытяжное устройство. | 1 шт. |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 10 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |

ЛОТ №13

Стерилизатор паровой в комплекте.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стерилизатор паровой в комплекте. |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к СИ |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Стерилизатор паровой в комплекте. | Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов (хирургические инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и др.), изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), лигатурного шовного материала и др., воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Техническими характеристиками: Объем стерилизационной камеры, л., не менее 100, Объем стерилизационной камеры, л.,не менее 400*800, Внешние размеры, мм., (Д×Ш×В) 1250×620×1500, Вес нетто кг не более 230. Высота загрузки не более 850 мм (регулируется опорами +/- 20 мм). Рабочее давление пара в стерилизационной камере, МПа (кгс/см2), 0,22 (2,2). Напряжение, В 380 (400) ± 38 (40). Номинальная мощность, кВт 10. Род тока переменный однофазный Частота, Гц 50 или 60. Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400 ± 0,5. Количество режимов стерилизации 2. Параметры первого режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,2 ± 0,02 (2,0 ± 0,2) температура, º С 132 ± 2 время стерилизационной выдержки, мин. 20 + 2. Параметры второго режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,11 ± 0,02 (1,1 ± 0,2) температура, º С 120 + 2 время стерилизационной выдержки, мин. 45 + 3. Кроме данных режимов стерилизации стерилизатор имеет укороченный режим, не предназначенный для стерилизации материалов и инструментов. Данный режим применяется в качестве прогревочного режима. Давление исходной воды, кгс/см2 230 , Стерилизатор оборудован встроенным автоматическим парогасителем. Остаточная влажность простерилизованных материалов 1,5 %. Норма расхода воды за один цикл работы стерилизатора не более 100 литров. Камера стерилизационная и парогенератор стерилизатора выполнены из нержавеющей стали. Средний срок службы стерилизатора составляет - 10 лет. | 1 шт. |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемая высота помещения должна составлять не менее 2,6 м.; ширина - не менее 0,6-0,8 м длина не менее -1,5 м от загрузочной двери стерилизатора; Вес стерилизатора + дополнительный вес воды при проведении гидравлических испытаний (не более 400 кг); Наличие вентиляции. Вентиляционное устройство должно быть установлено в верхней части стены или на потолке; Температура в рабочем помещении должна быть в пределах от 20 до 27 0С; В помещении не должны быть установлены (из-за большой вероятности срабатывания, при выбросах пара) датчики пожарной сигнализации дымового типа. Необходимо устанавливать датчики какого-либо иного типа; Отсутствие в помещении сильных электромагнитных наводок и излучений; Стены помещения должны быть покрыты ровным, твердым и неабсорбирующим материалом, который можно мыть и обрабатывать дезинфекционными средствами. Напряжение, В 380 (400) ± 38 (40). Номинальная мощность, кВт, не более 10. Род тока переменный однофазный Частота, Гц 50 или 60. Дренаж может быть выполнен из пластиковой трубы: a. температуростойкость + 95 °C; b. (диаметр) 50 мм. Подача холодной воды – давление среды не менее 2-5 бар |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Срок гарантийного обслуживания медицинской техники 37. Месяцев. Услуги по монтажным, пусконаладочным работам и техническому обслуживанию должны быть проведены сервисной службой производителя оборудования или сервисной службой, имеющей допуск от производителя оборудования или его уполномоченного юридического лица. Инженер должен иметь сертификат не ранее 2020 года, выданный производителем оборудования или его уполномоченным юридическим лицом. По окончании выполненных работ инженер поставщика должен провести на оборудовании контрольные циклы и предоставит акт, работоспособности оборудования. |  |  |  |  |

ЛОТ №14

Установка моечная для эндоскопов

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Установка моечная для эндоскопов |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | ### МТ не относится к средствам измерения |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) |  | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Установка моечная | Установка моечная должна быть предназначена для автоматической одновременной обработки двух гибких эндоскопов и должна обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки. В установке моечной должно быть: Наличие промывки поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком. Наличие функции орошения каналов эндоскопов спиртом. Устанавливаемое время промывки эндоскопов в диапазоне от 1 до 10 мин. Устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов в диапазоне от 0 до 60 мин. Возможность подогрева жидкости от 20С до 30С. Наличие функции принудительного слива жидкости. Наличие встроенной проверки на герметичность эндоскопов. Наличие функции идентификации эндоскопов. Наличие функции идентификации персонала. Наличие встроенного принтера, выдающего распечатку результатов обработки. Наличие системы фильтрации воды и воздуха. Возможность дезинфекции высокого уровня и стерилизаци Вес машины (без жидкости и эндоскопов) не более 120 кг. Наличие колес для транспортировки. Наличие не более одной моечной ванны для обработки одновременно двух эндоскопов. Емкость моечной ванны не более 12л. Емкость бака для дезинфектанта не менее 17,5л. Возможность использования кассетных сосудов с дезинфицирующим раствором для предотвращения контакта персонала с дезинфектантом. Размеры не более : ШхВхГ 460мм х 965 мм х 775 мм. |  | 1 |
|  |  | 2 | Водный фильтр | Водный фильтр должен быть предназначен для фильтрации мелких частиц и микроорганизмов в воде подающейся в моечную установку. |  | 1 |
|  |  | 3 | Воздушный фильтр | Воздушный фильтр должен фильтровать микроорганизмы и мелкие частицы в подающемся воздухе в моечную установку. |  | 1 |
|  |  | 4 | Газовый фильтр | Газовый фильтр должен быть предназначен для удаления запаха дезинфицирующего раствора. |  | 2 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |

ЛОТ №15

Устройство для очистки эндоскопов, в комплекте

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Устройство для очистки эндоскопов, в комплекте |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | .№ п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Устройство для очистки эндоскопов | Наличие возможности проведения промывки каналов гибкого эндоскопа с применением моющего средства. Наличие возможности проведения промывки каналов гибкого эндоскопа водой. Наличие возможности удаления жидкости из каналов эндоскопа воздухом. Наличие возможности проведения дезинфекции внутренних каналов устройства с применением дезинфицирующего средства. Устройство должно иметь звуковой индикатор завершения цикла. Устройство должно иметь визуальный индикатор завершения цикла. Устройство должно иметь ножки с антискользящим покрытием. Устройство должно иметь кронштейн для подвешивания на стене. Устройство должно включать в себя мембранный насос. Устройство должно включать в себя электронную схему управления. Устройство должно включать в себя цифровой таймер, с возможностью установки диапазона времени промывки, мин 0-99, с дискретностью 1 секунда. Устройство должно быть оснащено датчиком потока жидкости, который исключает возможность создания избыточного давления, которое может повредить эндоскоп. Устройство должно подключаться к эндоскопу посредством переходника для подключения эндоскопов. Устройство должно иметь переходник для подключения элеваторного канала или канала воды высокого давления эндоскопов Fujinon и Pentax, длина которого не более 132 см, диаметр не более 80 мм, снабжен на одном конце внешним быстросъемным соединением, на другом конце снабжено Луер-соединением с металлической насадкой. Устройство должно иметь трубку контроля расхода, длина которой не более 10 см, диаметр не более 40 мм, снабженной на одном конце Луер-соединением, а с другого конца подключаться к элеваторному каналу. Устройство должно иметь двухканальный универсальный переходник для очистки, длина которого не более 28 см, диаметр не более 70 мм. Устройство должно иметь трехканальный универсальный переходник для очистки, длина которого не более 28 см, диаметр не более 70 мм. Устройство должно иметь четырехканальный универсальный переходник для очистки, длина которого не более 28 см, диаметр не более 70 мм. Все окончания 2,3,4-канальных универсальных переходников для очистки должны быть снабжены Луер-соединением. Устройство должно иметь удлинитель DSD Extension Line, длина которого не более 95 см, диаметр не более 80 мм, снабженный на обоих концах быстросъемным соединением. Устройство должно иметь переходник линии подачи жидкости, длина которого не более 105 см, диаметр не более 1 см, снабжен на одном конце быстросъемным соединением, на другом конце сетчатым металлическим фильтром. Устройство должно иметь градуированную цилиндрическую емкость, объемом не менее 250-мл, внутренний диаметр которой не менее 3,7 см. Устройство должно иметь возможность проведения ежедневных испытаний, на соответствии техническим условиям, что гарантирует работоспособность системы в соответствии с техническими условиями изготовителя. Габаритные размеры (высота-ширина-глубина) не более 230,6 х 152,4 х 203,2 (в миллиметрах). Вес не более 4,6 кг. Максимальный расход жидкости не менее 1 л/мин. Объем подачи жидкости за 10 сек не менее 100 мл. Максимальное давление насоса не более 29 psi. |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Переходник для подключения эндоскопов универсальный |  | Переходник для присоединения различных марок и типов гибких эндоскопов к устройству. | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: 100-250 В пер. тока ± 10%, 47-63 ГЦ 1ф. Рабочий температурный диапазон от 15 до 35 градусов Цельсия. Рабочий диапазон влажности 10-75%, без конденсации. Температурный диапазон при хранении не ниже -29 °C и не выше +57 °C. Диапазон влажности при хранении от 5% до 90%, без конденсации. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |