Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.

| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения области Жетісу" акимата области Жетісу | Кровать медицинская электрическая (4–х моторная) | 25 | 1 750 800 | 43 770 000 | В течении 35 календарных дней со дня подписания договора | г. Талдыкорган, ул. Ескельды би 283 DDP | 0% |

Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.

Техническая спецификация

ЛОТ №1

Кровать медицинская электрическая (4–х моторная)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская электрическая (4–х моторная) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Техническое описание | Кровать пациента, не менее 4 х моторов с электрической регулировкой высоты, секций ложа. Кровать состоит из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием. Тип рамы должен быть: сталь с электростатическим порошковым покрытием, электростатическая антибактериальная порошковая краска. толщина 40-90 микрон. Рама кровати установлена на 4 антистатических колеса с резиновым покрытием диаметр не менее 125 мм с системой блокировки колес с не менее чем 2-х колес кровати. Количество секций ложа кровати, не менее 4. ( спинной, бедренной(неподвижной), ножной секции бедренной и ножной секции голени. Не менее трех секций должны быть подвижными. Секции кровати должны быть изготовлены из не съёмных металлических сегментов, устойчивых к мытью и дезинфекции, расстояние между сегментами секций ложа кровати составляет не более 80 мм На спинной, бедренной(неподвижной) и ножной секции ложа кровати должны быть расположены фиксаторы для удержания матраца от соскальзывания. В углах спинной и ножной секций ложа кровати расположены установочные отверстия для инфузионной стойки и устройства для приподнятия пациента. Размер спинной секции длина- не менее 710 мм, ширина не менее-860 мм, размер бедренной(неподвижной) секции длина не менее - 210 мм, ширина не менее-860 мм, размер ножной секции (бедренной) - длина не менее 275 мм ширина не менее-860 мм Размер ножной секции голени длина не менее 610 мм, ширина не менее-860 мм. Кровать должна иметь съемные взаимозаменяемые головной и ножной торцы влагозащищенного ламината, размеры ножной и головной торцов длина не менее 1020 мм Высота не менее 595 мм Толщина не менее 30 мм На раме кровати закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения не менее 4 шт. не менее чем 2 шт. с каждой стороны. Раздельные боковые ограждения должны быть металлическими включать рейки из алюминия и вставку из компакт HPL ламината. Высота каждого бокового ограждения должна быть не менее 350 мм, длинна не менее 965мм. Кровать должна иметь: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением не более 370 мм и верхним положением не более 770 мм, электрическую регулировку секции спины в пределах не менее 0° - 72°, электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах не менее 0° - 35°, наличие электрической регулировки Тренделенбург/Антитренделенбург 0°+14°; 0°+14° (±1º); Наличие механической регулировки секции голени с помощью растомата в пределах не менее 0° - 12° В комплектацию кровати входит пульт управления на витом кабеле, панель управления с функциями: регулировки высоты ложа, регулировки наклонов секций спины и бедра, кардиологического кресла (положение фовлера). При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, в кровати предусмотрено подключение через равно потенциальную клемму к соответствующему аппарату. Максимальная допустимая рабочая нагрузка, не менее 250 кг. Внутренние габариты (ложе кровати), не менее 1950 мм x 860 мм. Наружные габариты без удлинения, не менее 2090 мм x 1290 мм. Подъездной просвет, не менее 145 мм. Наличие держателя для аксессуаров передвижного на колесах размер не менее 390 x 800 mm регулировка высоты MIN : 805 mm. MAX : 1050 mm. |  |  |
|  |  | Комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Пульт управления ручной |  | панель управления с функциями: регулировки высоты ложа, регулировки наклонов секций спины и бедра, кардиологического кресла (положение фовлера). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Мотор (Электропривод) |  | электрической регулировкой высоты и секций ложа | 4шт |
|  |  | 3 | Раздельные боковые ограждения |  | Раздельные боковые ограждения должны быть металлическими включать рейки из алюминия и вставку из компактного ламината. Высота боковых ограждений должна быть не менее 350 мм длина не менее 965мм. | 4 шт. |
|  |  | 4 | Матрас |  | Матрас с съёмным полиуретановым покрытием, водонепроницаемый, гигиеничный, плотностью не менее 32 кг/м3 | 1 шт. |
|  |  | 5 | Инфузионная стойка |  | Хромированная с регулировкой высоты наружный диаметр 25 мм внутренний диаметр 19 мм 4 крюка | 1 шт. |
|  |  | 6 | Дуга пациента с держателем для руки |  | Устройство для приподнятия пациента с регулируемой трапецией | 1 шт |
|  |  | 7 | Колесо 125 мм |  | Колесо не менее 125 мм | 4 шт |
|  |  | 8 | Механическая система приведения кровати в положение СЛР |  | Механическая система приведения кровати в положение СЛР | 1 шт |
|  |  | 9 | Ручка для СЛР |  | Ручка для СЛР | 1 шт |
|  |  | 10 | Кабель питания |  | Кабель питания | 1 шт |
| 3 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  |  |  |  |  |
| 4 | Срок поставки МТ и место дислокации | В течении 35 календарных дней со дня подписания договора Адрес: г.Талдыыкорган, ул.Ескелди би 283 |  |  |  |  |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - обучение специалистов; - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |